AUSSCHREIBUNG AOV/SUA-SF 023/2017

LIEFERUNG UND MONTAGE VON 2 HYBRID – OP SÄLEN MIT CT

FRAGEBOGEN

Inhalt

Legende	3

Sektion 1 - Marktinformationen	4

Intraoperatives Computertomographie System (CT)	4

Unabhängige Konsole	4

Angiographieinjektor	5

Neuronavigationssystem	5

Workstation für die Planung	6

Sektion 2 - Bewertungsparameter	7

Technisch-funktioneller Fragebogen – CT	7

Fragebogen zum Supportdienst – Wartung	15

# Legende

Sektion 1: Generelle Marktinformationen zu den angebotenen Systemen. Die angeforderten Informationen haben nur allgemeinen Charakter und werden verwendet, um Modell und Hersteller der angebotenen Geräte zu identifizieren. Die gelieferten Informationen haben keinen Einfluss auf die technisch-funktionelle Bewertung.

Sektion 2: Es werden die technischen und / oder funktionellen Parameter wiedergegeben, die die Qualität der angebotenen Technologien (neben den Mindestanforderungen) beschreiben und die in der technisch-funktionellen Bewertung berücksichtigt werden. Im Einzelnen enthalten die Spalten der Tabellen jeweils:

- Kodex: eindeutiger Kodex, der die qualitativen Bewertungspunkte in Bezug auf die Bewertungskategorie klassifiziert. Dieser Kodex findet sich auch in der letzten Tabelle der Unterlage ("Bewertungskriterien und Qualitätspunkte"), in welcher auch die maximal zuteilbaren Punktezahlen angegeben werden, wieder.

- Parameter: stellen die technischen, funktionellen oder konstruktiven Parameter dar, die der Definition der qualitativen Eigenschaften der angebotenen Geräte dienen.

- Mindestanforderungen: um eine einfachere Lektüre zu gewährleisten, werden hier die Mindestanforderungen noch einmal wiedergegeben. Man weist darauf hin, dass die Nichteinhaltung auch nur einer der Mindestanforderungen den Ausschluss des Angebotes nach sich zieht.

| Nur alle in rosa Farbe gehaltenen Zellen müssen kompiliert werden. |  |
| --- | --- |

# Sektion 1 - Marktinformationen

## Intraoperatives Computertomographie System (CT)

| Grundsätzliche Marktinformationen zu den angebotenen Intraoperatives Computertomographie System (CT) |  |
| --- | --- |
| Parameter | Angabe |
| Hersteller des angebotenen Systems |  |
| Modellbezeichnung des angebotenen Systems |  |
| Jahr der Markteinführung des angebotenen Modells |  |
| Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Italien installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen |  |
| Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Europa installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen |  |

## Unabhängige Konsole

| Grundsätzliche Marktinformationen zu den angebotenen Unabhängige Konsole |  |
| --- | --- |
| Parameter | Angabe |
| Hersteller des angebotenen Systems |  |
| Modellbezeichnung des angebotenen Systems |  |
| Jahr der Markteinführung des angebotenen Modells |  |
| Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Italien installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen |  |
| Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Europa installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen |  |

## Angiographieinjektor

| Grundsätzliche Marktinformationen zu den angebotenen Angiographieinjektor |  |
| --- | --- |
| Parameter | Angabe |
| Hersteller des angebotenen Systems |  |
| Modellbezeichnung des angebotenen Systems |  |
| Jahr der Markteinführung des angebotenen Modells |  |
| Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Italien installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen |  |
| Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Europa installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen |  |

## Neuronavigationssystem

| Grundsätzliche Marktinformationen zu den angebotenen Neuronavigationssystem |  |
| --- | --- |
| Parameter | Angabe |
| Hersteller des angebotenen Systems |  |
| Modellbezeichnung des angebotenen Systems |  |
| Jahr der Markteinführung des angebotenen Modells |  |
| Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Italien installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen |  |
| Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Europa installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen |  |

## Workstation für die Planung

| Grundsätzliche Marktinformationen zu den angebotenen Workstation für die Planung |  |
| --- | --- |
| Parameter | Angabe |
| Hersteller des angebotenen Systems |  |
| Modellbezeichnung des angebotenen Systems |  |
| Jahr der Markteinführung des angebotenen Modells |  |
| Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Italien installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen |  |
| Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Europa installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen |  |

# Sektion 2 - Bewertungsparameter

## Technisch-funktioneller Fragebogen – CT

Position 1 - Computertomograph

| KODEX | PARAMETER | MINDEST ANFORDERUNGEN | MINDESTANF. WERT | Maßeinheit | BESCHREIBUNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Leistungsmerkmale |  |  |  |  |
| T1.01 | Die CT-Anlage bewegt sich auf Bodenschienen | Ja | - | Beschreiben |  |
| T1.02 | Kleinste Schichtdicke | Ja | <= 1 mm | mm | sss |
| T1.03 | Maximale Feldgröße | Ja | >= 50 cm | cm |  |
| T1.04 | Rekonstruktionsmatrix | Ja | >= 512x512 Pixel | Pixel |  |
| T1.05 | Akquisitionsmatrix | Ja | >= 512x512 Pixel | Pixel |  |
| T1.06 | Rekonstruktionszeit | Nein | - | s |  |
| T1.07 | Zykluszeit: Abtastung – Rekonstruktion - Abtastung | Nein | - | von bis (s) |  |
| T1.08 | Abtastrate | Nein | - | Anzahl pro s |  |
| T1.09 | Wählbare Schichtdicken | Nein | - | beschreiben |  |
| T2 | INSTALLATIONSMERKMALE |  |  |  |  |
| T2.01 | Art der elektrischen Versorgung | Nein |  | einphasig, dreiphasig |  |
| T2.02 | Eigenschaften der elektrischen Versorgung | Nein |  | V,A,VA |  |
| T2.03 | Leistungsbedarf im stand-by- Betrieb und im Funktionsbetrieb | Nein |  | kW |  |
| T2.04 | Angeforderte Mindestausmaße des Diagnostikraumes (Höhe x Breite x Tiefe) | Nein |  | cm |  |
| T2.05 | Benötigte mittlere Installationszeit | Nein |  | Tage |  |
| T2.06 | Geforderte Raumtemperatur bei Betrieb (minimal und maximal) | Nein |  | ° |  |
| T2.07 | Geforderte Raumfeuchtigkeit bei Betrieb (minimal und maximal) | Nein |  | % |  |
| T2.08 | Notwendigkeit besonderer Anlagen | Nein |  | beschreiben |  |
| T3 | GANTRY |  |  |  |  |
| T3.01 | Durchmesser | Ja | ≥ 80 cm | cm |  |
| T3.02 | Gewicht des Gantrys | Nein |  | kg |  |
| T3.03 | Ausmaße des Gantrys | Ja | Breite <= 289 cm Tiefe <= 117 cm | cm |  |
| T3.04 | Neigung | Ja | ≥ (+/-) 22 Grad | (+/-) Grad |  |
| T3.05 | Laser Zentrierungssystem | Ja | - | - |  |
| T3.06 | Antikollisions-Systeme | Ja | . | Beschreiben |  |
| T3.07 | Komplett integrierbar mit allen gängigen, sich auf dem Markt befindlichen, OP-Tischen mit fixem Stativ und verstellbaren Platten | Ja | - | Produzent und Modell der OP-Tische angeben |  |
| T3.08 | Die Systembewegungen müssen sowohl im Kontrollraum, als auch, mittels einer am Gantry angebrachter Steuerkonsole, vom OP-Saal aus durchgeführt werden können | Ja | - | Beschreiben |  |
| T3.09 | Distanz Fokus – Isozentrum | Nein | - | mm |  |
| T3.10 | Systeme zur Patientenbeobachtung | Nein | - | Beschreiben |  |
| T4 | RÖNTGENRÖHRE |  |  |  |  |
| T4.01 | Wärmekapazität | Ja | ≥ 8 MHU | MHU |  |
| T4.02 | Wärmeableitung der Anode | Ja | ≥ 1500 KHU/min | KHU/min |  |
| T4.03 | Kühlsystem | Nein |  | Beschreiben |  |
| T5 | HOCHSPANNUNGSGENERATOR |  |  |  |  |
| T5.01 | Leistung des Hochfrequenzgenerators | Ja | >= 80 kW | kW |  |
| T5.02 | Wählbare Spannungsparameter | Nein | - | kV |  |
| T6 | DETEKTOREN |  |  |  |  |
| T6.01 | Typ | Nein | - | Beschreiben |  |
| T6.02 | Anzahl von axialen Schnitten mit einer einzigen 360° Drehung | Ja | >=64 | Anzahl |  |
| T6.03 | Gesamtanzahl von Detektoren pro Reihe | Nein | - | Anzahl |  |
| T6.04 | davon als Referenzdetektoren | Nein |  | Anzahl |  |
| T6.05 | Abtastzeit bei 360° | Ja | <= 0,5 s | s |  |
| T7 | Basissoftware |  |  |  |  |
| T7.01 | Akquisitionssoftware mit der Möglichkeit die Aufnahmeparameter frei zu wählen (Spannung, Strom und Aufnahmezeit) | Ja | - | Beschreiben |  |
| T7.02 | Software für die Bildrekonstruktion mit einer Bildauflösung von mindestens 512x512 Pixel | Ja | - | Beschreiben |  |
| T7.03 | Software zur Speicherung der aufgenommenen Bilder auf der Systemdisk | Ja | - | Beschreiben |  |
| T7.04 | Scanogramm zur Kontrolle der Patientenpositionierung | Ja | - | Beschreiben |  |
| T7.05 | Software zur Untersuchungsplanung (Positionen, Winkel, field of view) | Ja | - | Beschreiben |  |
| T7.06 | Volle multitasking Kapazität mit gleichzeitiger und unabhängiger Akquisition, Rekonstruktion, Bildnachbearbeitung und Druckmanagement | Ja | - | Beschreiben |  |
| T7.07 | Software zur multiplanaren Echtzeit-Rekonstruktion | Ja | - | Beschreiben |  |
| T8 | Anwendungssoftware |  |  |  |  |
| T8.01 | Angio-CT Software mit MIP | Ja | - | Beschreiben |  |
| T8.02 | 3D SSD Rekonstruktionssoftware | Ja | - | Beschreiben |  |
| T8.03 | 3D Volume Rendering Rekonstruktionssoftware (mit gleichzeitige Darstellung von mehreren Dichtewerte und verschiedene Farben) | Ja | - | Beschreiben |  |
| T8.04 | MPR (Software zur multiplanaren und kurvilinealen Echtzeit-Rekonstruktionen) | Ja | - | Beschreiben |  |
| T8.05 | Spezifische Software für orthopädische Chirurgie-Anwendungen | Ja | - | Beschreiben |  |
| T8.06 | Spezifische Software für neurochirurgische Anwendungen | Ja | - | Beschreiben |  |
| T8.07 | Spezifische Software und Protokolle für pädiatrische Anwendungen | Ja | - | Beschreiben |  |
| T8.08 | Software für die Bewertung, die Optimierung und die Verwaltung der verabreichten Patientendosis |  |  | Beschreiben |  |
| T9 | Minimalfunktionen der Bildverarbeitung |  |  |  |  |
| T9.01 | Bildsubtraktion | Ja | - | Beschreiben |  |
| T9.02 | Rekonstruktionszoom | Ja | - | Beschreiben |  |
| T9.03 | Darstellung von Histogrammen | Ja | - | Beschreiben |  |
| T9.04 | Darstellung der Dichteprofile | Ja | - | Beschreiben |  |
| T9.05 | Messung von Distanzen, Flächen und Winkeln | Ja | - | Beschreiben |  |
| T9.06 | Möglichkeit der zusätzlichen Beschriftung von Bildern | Ja | - | Beschreiben |  |
| T9.07 | Gleichzeitige Darstellung von Bildern in verschiedenen Formaten | Ja | - | Beschreiben |  |
| T9.08 | Schwarz / weiß Inversion der Bilder | Ja | - | Beschreiben |  |
| T9.09 | Bildrotation | Ja | - | Beschreiben |  |

Position 2 – Unabhängige Konsole

| KODEX | PARAMETER | MINDEST ANFORDERUNGEN | MINDESTANF. WERT | Maßeinheit | BESCHREIBUNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T10 | LEISTUNGSMERKMALE |  |  |  |  |
| T10.01 | Ausgestattet mit 2 hochauflösenden TFT Displays (Klasse A) | Ja | - | Ausmaße Auflösung Medizinischer Monitor (j/n) |  |
| T10.02 | DICOM Schnittstelle mit allen Funktionen zur Integration ins bestehende RIS / PACS System: Storage SCU, Query/Retrieve und Print | Ja | - | Beschreiben |  |
| T10.03 | Die Konsole muss IHE compliant sein | Ja | - | Beschreiben |  |
| T10.04 | Möglichkeit zum Export von Untersuchungen im DICOM Format auf USB | Ja | - | Beschreiben |  |
| T10.05 | Ausgestattet mit einem gesetzeskonformen Langzeitarchiv auf DVD/CD-R | Ja | - | Beschreiben |  |
| T10.06 | Lokale Speicherkapazität | Ja | >= 800 GB | GB |  |

Position 3 – Angiographieinjektor (2 St.)

| KODEX | PARAMETER | MINDEST ANFORDERUNGEN | MINDESTANF. WERT | Maßeinheit | BESCHREIBUNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T11 | Leistungsmerkmale |  |  |  |  |
| T11.01 | Spezifisch für CT Anwendungen | Ja | - | Beschreiben |  |
| T11.02 | Vom Kontrollraum bedienbar | Ja | - | Beschreiben |  |

Position 4 – Neuronavigationssystem (2 St.)

| KODEX | PARAMETER | MINDESTANFORDERUNGEN | Mindestanf. Wert | MAßEINHEIT | BESCHREIBUNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | INSTALLATIONSEIGENSCHAFTEN |  |  |  |  |
| N1.01 | Art der elektrischen Versorgung | Nein |  | einphasig, dreiphasig |  |
| N1.02 | Eigenschaften der elektrischen Versorgung | Nein |  | V,A,VA |  |
| N1.03 | Leistungsbedarf im Stand-by- Betrieb und im Funktionsbetrieb | Nein |  | kW |  |
| N1.04 | Benötigte mittlere Installationszeit | Nein |  | Tagen |  |
| N1.05 | Geforderte Raumtemperatur bei Betrieb (minimal und maximal) | Nein |  | ° |  |
| N1.06 | Geforderte Raumfeuchtigkeit bei Betrieb (minimal und maximal) | Nein |  | % |  |
| N1.07 | Notwendigkeit besonderer Anlagen | Nein |  | Beschreiben |  |
| N1.08 | Systemgesamtgewicht | Nein |  | Kg |  |
| N2 | SYSTEMEIGENSCHAFTEN |  |  |  |  |
| N2.01 | Neuronavigationssystem mit allen notwendigen Hardware und Software Komponenten für das ordnungsgemäße Funktionieren zum vorgesehenen Einsatzzweck. | Ja | - | Beschreiben | Im Dokument DOC.b beschreiben |
| N2.02 | Komplett integriert mit dem intraoperativem CT System. | Ja | - | Beschreiben |  |
| N2.03 | Ausgestattet mit zwei Touch-screens FULL HD | Ja | >= 26“ |  |  |
| N2.04 | Der Detektor und die Touch screens müssen auf einer OP Leuchte, die Objekt einer anderen Ausschreibung ist und die mit zwei Armen mit drei Gelenken ausgestattet ist, angebracht werden. | Ja | - | - |  |
| N2.05 | Ausgestattet mit einem Planungs-Server, der beide Neuronavigationssysteme bedient, und mit allen Softwaremodulen ausgestattet ist, um den vorgesehenen Anwendungszweck zu entsprechen. Des Weiteren muss die Software mit der radiotherapeutischen Planung, die im externen Radiotherapiezentrum (Bonvicini Klinik) angewandt wird, kompatibel sein. | Ja | - | Beschreiben |  |
| N2.06 | Für das erste Navigationssystem muss ein Softwarepaket für neurochirurgische Wirbelsäulen-und Schädelchirurgie mitgeliefert werden. | Ja | - | Beschreiben | Im Dokument DOC.b beschreiben |
| N2.07 | Für das zweite Navigationssystem muss ein Softwarepaket für orthopädische Eingriffe mitgeliefert werden | Ja | - | Beschreiben | Im Dokument DOC.b beschreiben |
| N2.08 | Automatische Fusionsfunktion der mit verschiedenen Modalitäten erworbenen Röntgenbilder. | Ja | - | Beschreiben |  |
| N2.09 | “Frameless stereotaxy” Funktionen | Ja | - | - |  |
| N2.10 | Ausgestattet mit allen notwendigen Kits für die angegebenen Applikationen. | Ja | - | Beschreiben |  |
| N2.11 | Schnittstelle für Operationsmikroskop (Autofokuslaser als Pointer für die Navigation und Daten- und Bildübertragungsfunktion von/zum Mikroskop). | Ja | - | - |  |
| N2.12 | Schnittstelle zur Integration des intraoperativen Ultraschallgerätes | Ja | - | Beschreiben |  |
| N2.13 | Ausgestattet mit allen notwendigen Kits für die angegebenen Applikationen. | Ja | - | Beschreiben |  |

Position 5 – Planungs-Workstation (2 St.)

| KODEX | PARAMETER | MINDESTANFORDERUNGEN | Mindestanf. Wert | MAßEINHEIT | BESCHREIBUNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N3 | Leistungsmerkmale |  |  |  |  |
| N3.01 | Planungsworkstation integriert über LAN mit dem Server der Navigationssysteme | Ja | - | Beschreiben |  |

Position 6 - Systeme zur Dosisreduzierung

| KODEX | PARAMETER | MINDEST ANFORDERUNG | MINDEST ANFORDERUNG WERT | MASSEINHEIT | BESCHREIBUNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T12 | SYSTEME ZUR DOSISREDUZIERUNG |  |  |  |  |
| T12.01 | Beschreiben welche Dosisoptimierungs-Systeme angeboten sind mit Angabe der CTDIvol (mGy) Werte für einen erwachsenen Patienten (etwa 80 kg, 180 cm) für folgende Untersuchungen: Schädel, koronar CT (im Spiralmodus, mit prospektiv und retrospektiv Gating, Angio CT Body und Neuro, Thorax mit ev Kontrast, Bauchhöhle mit und ohne ev Kontrast, Skelett mit hoher Auflösung, total Body. Für jede Untersuchung muss das Akquisitionsprotokoll angegeben werden: Strahlenkollimation (mm), Schichtdicke und Anzahl der Slices, kV, mA, Rotationszeit, Pitch, Länge (mm) und Zeit (s) der Abtastung | nein | - | Beschreiben | Im Dokument DOC.b beschreiben |
| T12.02 | Realtime Visualisierung der absorbierten Dosis | nein | - | Ja/Nein beschreiben |  |
| T12.03 | Dokumentation im DICOM-Format der absorbierten Dosis | nein | - | Ja/Nein beschreiben |  |
| T12.04 | Papierdokumentation der absorbierten Dosis | nein | - | Ja/Nein beschreiben |  |
| T12.05 | Mit Filtersystem der ionisierenden Strahlen ausgestattet | nein | - | Ja/Nein beschreiben |  |

## Fragebogen zum Supportdienst – Wartung

| KODEX | PARAMETER | MINDEST ANFORDERUNG | MASSEINHEIT | BESCHREIBUNG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.1 | Wartungsdienst |  |  |  |
| ST.1.1 | Struktur des Wartungsdienstes |  | beschreiben | Zu beschreiben im Dokument DOC.f |
| ST.1.2 | - Wartung wird direkt vom Hersteller gewährleistet | nein | ja / nein |  |
|  | - Wartung wird vom Lieferanten, falls dieser nicht auch Hersteller ist, gewährleistet | nein | ja / nein |  |
|  | - Wartung wird von Dritten gewährleistet | nein | ja / nein |  |
|  | falls ja, Referenzen des Drittunternehmens mitteilen |  |  |  |
| ST.1.3 | Maximale Zeitspanne bis ein gemeldeter Funktionsfehler übernommen wird | nein | Stunden oder Tage |  |
|  | Maximale Zeitspanne bis zum ersten technischen Eingriff | ja (8 Stunden) | Stunden oder Tage |  |
| ST.1.4 | Garantierte Verfügbarkeit von originalen Ersatzteilen (Jahre) | ja (10 Jahre) | Jahre |  |
| ST.2 | Personalausbildung |  |  |  |
| ST.2.1 | Nutzerausbildung (Ärzte, Pflegepersonal) | ja | ja / nein |  |
|  | Dauer | nein | Stunden oder Tage |  |
|  | Bereitschaft den Ausbildungskurs auf spezifische Nachfrage, auch mittels Fernunterricht, zu wiederholen | nein | ja / nein |  |
|  | Beschreibung des Kursinhaltes | nein | beschreiben | Zu beschreiben im Dokument DOC.h |
| ST.2.2 | Ausbildung der Techniker des landesweiten Dienstes für Medizintechnik | ja |  |  |
|  | Ort des Kurses | nein | angeben |  |
|  | Dauer | nein | Stunden oder Tage |  |
|  | Beschreibung des Kursinhaltes | nein | beschreiben | Zu beschreiben im Dokument DOC.g |
| ST.3 | Technische Unterlagen |  |  |  |
| ST.3.1 | Bereitschaft die Service Manuals (in englischer Sprache) zu liefern | ja | ja / nein |  |
|  | Bereitschaft die Service Manuals in deutscher und / oder italienischer Sprache zu liefern | nein | ja / nein |  |