
[image: image1]

	Titolo:
	Ristrutturazione ed ampliamento dell’Ospedale di Bolzano – Nuova Clinica
Documentazione di Gara

- Gara di acquisto Sistemi Pensili e lampade scialitiche -

	Destinatario:
	3M Engineering Srl

	Att.ne:
	ing. Leo Tabacchi

	
	

	Tipo documento:

Questionario Tecnico 
	Stato documento

Definitivo
	Revisione

1.0

	Riferimento destinatario:

info@3m-engineering.it

	Data

24/02/2014
	Pagine

28 inclusa la presente

	
	

	Revisioni
	Versione:
	Data
	Autore
	Revisore

	1
	1
	24/10/2013
	ing. Lucas Mosna
	ing. Werner Rainer

	1
	2
	11/11/2013
	ing. Lucas Mosna
	ing. Werner Rainer

	1
	3
	24/01/2014
	ing. Lucas Mosna
	ing. Werner Rainer

	1
	4
	03/02/2014
	ing. Lucas Mosna
	ing. Werner Rainer

	1
	5
	06/02/2014
	ing. Lucas Mosna
	ing. Werner Rainer

	1
	6
	13/02/2014
	ing. Lucas Mosna
	ing. Werner Rainer

	1
	7
	14/02/2014
	ing. Lucas Mosna
	ing. Werner Rainer

	1
	8
	11/03/2014
	ing. Lucas Mosna
	ing. Werner Rainer


Sommario
3Legenda


4Sezione 1


4Informazioni di mercato – per tutte le posizioni


8Sezione 2


8Questionario tecnico-funzionale – i requisiti essenziali (a pena di esclusione)


8Posizioni A1120, A1121 ed A1125


12Posizioni A1122, A1123 ed A1126


18Posizioni M7840, M7841, M7420 e M7421


22Sezione 3


22Questionario tecnico-funzionale – parametri soggetti a valutazione


22Posizioni A1120, A1121 ed A1125


23Posizioni A1122, A1123 ed A1126


25Posizioni M7840, M7841, M7420 e M7421


28Questionario sul Servizio di supporto – Assistenza Tecnica




Legenda

Sezione 1: Informazioni generali di mercato per le tecnologie offerte. Le informazioni richieste hanno carattere generale e servono ad identificare i modelli ed i produttori delle apparecchiature offerte. Le indicazioni fornite non saranno prese in considerazione nella valutazione tecnico-funzionale.

Sezione 2: I requisiti riportati in sezione 2 sono da intendersi quali requisiti essenziali. La non soddisfazione anche di uno solo dei requisiti essenziali è a pena di esclusione. L’offerente ha anche la possibilità di inserire commenti, delucidazioni o informazioni supplementari, così come ha la possibilità di allegare specifici ulteriori documenti (cataloghi, manuali e quant’altro).

L’elenco prestazionale (testo lungo) è invece da considerarsi quale documento indicativo di riferimento.

Sezione 3: Sono riportati i parametri tecnici e/o funzionali i quali descrivono la qualità delle tecnologie offerte al di là dei requisiti essenziali e che faranno testo nella valutazione tecnico-funzionale. In particolare , le colonne delle tabelle rappresentano rispettivamente:

1. Codice: è un codice univoco, il quale classifica l’attribuzione del punteggio qualitativo per categoria di valutazione e trova riscontro nell’ultima tabella del documento (“I punteggi qualitativi ed i criteri motivazionali), nella quale sono anche riportati i punteggi massimi attribuibili.

2. Categoria: rappresenta la categoria di valutazione con la quale sono stati raggruppati i vari specifici parametri di riferimento.

3. Parametro: sono i parametri tecnici, funzionali o costruttivi individuati per la definizione delle caratteristiche qualitative delle apparecchiature offerte.

	Dovranno essere compilate tutte e solo le caselle caratterizzate dallo sfondo rosa
	


Sezione 1
Informazioni di mercato – per tutte le posizioni
	Informazioni generali sui pensili chirurgici offerti (posizione A1120)

	Parametro
	Valore

	Produttore del sistema offerto
	 

	Modello del sistema offerto
	 

	Anno di immissione sul mercato del modello offerto
	 

	Numero di sistemi analoghi a quello offerto installati in Italia negli ultimi tre anni – allegare elenco delle referenze
	 

	Numero di sistema analoghi a quello offerto installati in Europa negli ultimi tre anni – allegare l’elenco delle referenze
	 


	Informazioni generali sui pensili di anestesia offerti (posizione A1121)

	Parametro
	Valore

	Produttore del sistema offerto
	 

	Modello del sistema offerto
	 

	Anno di immissione sul mercato del modello offerto
	 

	Numero di sistemi analoghi a quello offerto installati in Italia negli ultimi tre anni – allegare elenco delle referenze
	 

	Numero di sistema analoghi a quello offerto installati in Europa negli ultimi tre anni – allegare l’elenco delle referenze
	 


	Informazioni generali sui pensili per shock room offerti (posizione A1125)

	Parametro
	Valore

	Produttore del sistema offerto
	 

	Modello del sistema offerto
	 

	Anno di immissione sul mercato del modello offerto
	 

	Numero di sistemi analoghi a quello offerto installati in Italia negli ultimi tre anni – allegare elenco delle referenze
	 

	Numero di sistema analoghi a quello offerto installati in Europa negli ultimi tre anni – allegare l’elenco delle referenze
	 


	Informazioni generali sulle travi pensili offerte (posizione A1122)

	Parametro
	Valore

	Produttore del sistema offerto
	 

	Modello del sistema offerto
	 

	Anno di immissione sul mercato del modello offerto
	 

	Numero di sistemi analoghi a quello offerto installati in Italia negli ultimi tre anni – allegare elenco delle referenze
	 

	Numero di sistema analoghi a quello offerto installati in Europa negli ultimi tre anni – allegare l’elenco delle referenze
	 


	Informazioni generali sulle travi pensili offerte (posizione A1123)

	Parametro
	Valore

	Produttore del sistema offerto
	 

	Modello del sistema offerto
	 

	Anno di immissione sul mercato del modello offerto
	 

	Numero di sistemi analoghi a quello offerto installati in Italia negli ultimi tre anni – allegare elenco delle referenze
	 

	Numero di sistema analoghi a quello offerto installati in Europa negli ultimi tre anni – allegare l’elenco delle referenze
	 


	Informazioni generali sulle travi porta servizi a soffitto (posizione A1126)

	Parametro
	Valore

	Produttore del sistema offerto
	 

	Modello del sistema offerto
	 

	Anno di immissione sul mercato del modello offerto
	 

	Numero di sistemi analoghi a quello offerto installati in Italia negli ultimi tre anni – allegare elenco delle referenze
	 

	Numero di sistema analoghi a quello offerto installati in Europa negli ultimi tre anni – allegare l’elenco delle referenze
	 


	Informazioni generali sulle lampade scialitiche (posizione M7840)

	Parametro
	Valore

	Produttore del sistema offerto
	 

	Modello del sistema offerto
	 

	Anno di immissione sul mercato del modello offerto
	 

	Numero di sistemi analoghi a quello offerto installati in Italia negli ultimi tre anni – allegare elenco delle referenze
	 

	Numero di sistema analoghi a quello offerto installati in Europa negli ultimi tre anni – allegare l’elenco delle referenze
	 


	Informazioni generali sulle lampade scialitiche (posizione M7841)

	Parametro
	Valore

	Produttore del sistema offerto
	 

	Modello del sistema offerto
	 

	Anno di immissione sul mercato del modello offerto
	 

	Numero di sistemi analoghi a quello offerto installati in Italia negli ultimi tre anni – allegare elenco delle referenze
	 

	Numero di sistema analoghi a quello offerto installati in Europa negli ultimi tre anni – allegare l’elenco delle referenze
	 


	Informazioni generali sulle lampade scialitiche (posizione M7420)

	Parametro
	Valore

	Produttore del sistema offerto
	 

	Modello del sistema offerto
	 

	Anno di immissione sul mercato del modello offerto
	 

	Numero di sistemi analoghi a quello offerto installati in Italia negli ultimi tre anni – allegare elenco delle referenze
	 

	Numero di sistema analoghi a quello offerto installati in Europa negli ultimi tre anni – allegare l’elenco delle referenze
	 


	Informazioni generali sulle lampade scialitiche (posizione M7421)

	Parametro
	Valore

	Produttore del sistema offerto
	 

	Modello del sistema offerto
	 

	Anno di immissione sul mercato del modello offerto
	 

	Numero di sistemi analoghi a quello offerto installati in Italia negli ultimi tre anni – allegare elenco delle referenze
	 

	Numero di sistema analoghi a quello offerto installati in Europa negli ultimi tre anni – allegare l’elenco delle referenze
	 


Sezione 2

Questionario tecnico-funzionale – i requisiti essenziali (a pena di esclusione)
Posizioni A1120, A1121 ed A1125

	Caratteristiche tecnico - funzionali dei sistemi pensili - requisiti essenziali

	Codice
	Parametro
	Corrispondenza del modello offerto alle caratteristiche minime (sì / no)
	
	Descrizione particolareggiata e/o ulteriori informazioni ritenute utili

	A.1
	Requisiti essenziali (a pena di esclusione)

	Per tutte le posizioni relative ai pensili

	A.1.1
	Corrispondenza alla Direttiva 93/42 CE sui Dispositivi Medici e successive (versione aggiornata con le integrazioni e modifiche della Direttiva 2007/47/CE)
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.2
	Corrispondenza alle più recenti normative tecniche di prodotto
	 
	elenco dettagliato
	 

	A.1.3
	Struttura priva di spigoli vivi e realizzata in lega leggera
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.4
	Superficie di finitura in materiale atossico e non intaccabile da sostanze disinfettanti / detergenti
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.5
	Bracci snodati orizzontali con movimenti rotatori in 3 punti (ancoraggio, braccio, colonna). Ogni snodo deve avere un angolo di rotazione non inferiore a 330° con dispositivo di fine corsa regolabile su diversi angoli. Per ogni movimento ammesso deve essere previsto un opportuno sistema frenante anche a pieno carico con sistema di comando intuitivo ed in posizione ergonomica.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.6
	Disponibilità di una vasta gamma di accessori
	 
	allegare catalogo
	 

	Per la posizione A1120 - Pensile per Chirurgia con braccio porta monitor

	A.1.7
	Lo stativo pensile deve essere composto da due unità pensili, una per chirurgia e l'altra da usarsi quale porta-monitor. Completo di piastra e contropiastra e tutto il necessario per l'ancoraggio a soffitto tipo 'tandem'.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.8
	Lo stativo pensile deve avere due bracci con lunghezza totale di almeno 2000 mm e con una portata utile non inferiore ai 100 kg. Il primo braccio deve permettere movimenti in orizzontale, il secondo braccio deve permettere movimenti in orizzontale ed in verticale (basculante). Movimento verticale di circa 600 mm (+/- 10%). I movimenti orizzontali devono essere regolati da freni pneumatici, mentre il movimento in verticale dev'essere regolato da un motore elettrico. Tutti i movimenti devono essere azionabili in maniera indipendente per ogni singolo snodo per mezzo di pulsantiera e maniglie di facile accesso.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.9
	Diametro interno del braccio (nel punto più stretto) non inferiore a 80 mm.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.10
	Dotato di una colonna porta utenze e gas medicali di altezza pari a circa 600 mm (+/- 10%)
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.11
	Il pensile deve garantire la possibilità di posizionamento fino ad almeno 1800 mm dal pavimento
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.12
	Dotato di 12 prese elettriche tipo Schucko protette singolarmente secondo le norme vigenti e relative prese equipotenziali
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.13
	Dotato di 1 box bassa tensione completo di 4 prese dati CAT 6 e conformi ai più recenti standard tecnologici e di sicurezza applicabili in ambito medico
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.14
	Dotato di 1 box bassa tensione per segnali dati/video (solo predisposizione). Si fa presente che la predisposizione dovrà garantire la possibilità di posare il cablaggio di sala operatoria integrata necessario al collegamento e all'integrazione delle colonne laparoscopiche in possesso dell'Azienda Sanitaria e/o presenti sul mercato. I segnali gestiti saranno segnali video HD, Y/C, composit, Ethernet e BUS per automazione.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.15
	Dotato di prese gas medicali tipo EN ISO 9170-1 con dimensioni secondo UNI 9507: 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 2 prese aria compressa bassa pressione (5 bar), 1 presa aria compressa alta pressione (8 bar), 1 presa evacuazione gas e 1 presa gas per laparoscopia (CO2).
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.16
	Dotato di una piattaforma dalle dimensioni di 500 x 450 mm circa, dotata di barre porta accessori e di elementi di protezione integrati. Portata utile del ripiano non inferiore a 80 kg. Sotto la piattaforma deve essere previsto un cassetto porta accessori.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.17
	Dotato di una piattaforma aggiuntiva dalle dimensioni di 500 x 450 mm circa, dotata di barre porta accessori.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.18
	Dotato di un'asta porta pompe e boccioni infusionali.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.19
	Dotato di una barra porta accessori fissata sul retro della colonna e regolabile in altezza.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.20
	Braccio porta monitor tipo LCD da 26-32" (monitor escluso), a doppio snodo, lunghezza complessiva non inferiore a 2000 mm, con attacco tipo VESA 75/100.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	Per la posizione A1121 - Pensile per Anestesia con braccio porta monitor

	A.1.21
	Lo stativo pensile deve essere composto da due unità pensili, una per chirurgia e l'altra da usarsi quale porta-monitor. Completo di piastra e contropiastra e tutto il necessario per l'ancoraggio a soffitto tipo 'tandem'.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.22
	Lo stativo pensile deve avere due bracci con lunghezza totale di almeno 2000 mm e con una portata utile non inferiore ai 100 kg. Il primo braccio deve permettere movimenti in orizzontale, il secondo braccio deve permettere movimenti in orizzontale ed in verticale (basculante). Movimento verticale di circa 600 mm. I movimenti orizzontali devono essere regolati da freni pneumatici, mentre il movimento in verticale dev'essere regolato da un motore elettrico. Tutti i movimenti devono essere azionabili in maniera indipendente per ogni singolo snodo per mezzo di pulsantiera e maniglie di facile accesso.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.23
	Diametro interno del braccio (nel punto più stretto) non inferiore a 80 mm.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.24
	Dotato di una colonna porta utenze e gas medicali di altezza pari a circa 600 mm (+/- 10%)
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.25
	Il pensile deve garantire la possibilità di posizionamento fino ad almeno 1800 mm dal pavimento
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.26
	Dotato di 12 prese elettriche tipo Schucko protette singolarmente secondo le norme vigenti e relative prese equipotenziali
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.27
	Dotato di 1 box bassa tensione completo di 4 prese dati CAT 6 e conformi ai più recenti standard tecnologici e di sicurezza applicabili in ambito medico
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.28
	Dotato di 1 box bassa tensione per segnali dati/video (solo predisposizione). Si fa presente che la predisposizione dovrà garantire la possibilità di posare il cablaggio di sala operatoria integrata necessario al collegamento e all'integrazione delle colonne laparoscopiche in possesso dell'Azienda Sanitaria e/o presenti sul mercato. I segnali gestiti saranno segnali video HD, Y/C, composit, Ethernet e BUS per automazione.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.29
	Dotato di prese gas medicali tipo EN ISO 9170-1 con dimensioni secondo UNI 9507: 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 2 prese aria compressa bassa pressione (5 bar), 1 presa aria compressa alta pressione (8 bar), 1 presa evacuazione gas e 1 presa gas per laparoscopia (CO2).
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.30
	Dotato di una barra porta accessori fissata sul retro della colonna e regolabile in altezza.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.31
	Braccio porta monitor tipo LCD da 26-32" (monitor escluso), a doppio snodo, lunghezza complessiva non inferiore a 2000 mm, con attacco tipo VESA 75/100.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	Per la posizione A1125 - Pensile per Chirurgia/Anestesia - Shockroom

	A.1.32
	Lo stativo pensile deve essere composto da una unità pensili con unico aggancio a soffitto. Completo di piastra e contropiastra e tutto il necessario per l'ancoraggio a soffitto.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.33
	Lo stativo deve avere due bracci (3 snodi) della lunghezza totale di almeno 1500 mm e con una portata utile non inferiore a 180 kg.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.34
	Dotato di una colonna porta utenze e gas medicali di altezza pari a circa 1000 mm (+/- 10%).
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.35
	Dotato di 10 prese elettriche tipo Schucko protette singolarmente secondo le norme vigenti e relative prese equipotenziali
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.36
	Dotato di 1 box bassa tensione completo di 4 prese dati CAT 6 e conformi ai più recenti standard tecnologici e di sicurezza applicabili in ambito medico
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.37
	Dotato di prese gas medicali tipo EN ISO 9170-1 con dimensioni secondo UNI 9507: 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 2 prese aria compressa bassa pressione (5 bar), 1 presa evacuazione gas.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.38
	Dotato di una piattaforma inferiore delle dimensioni di 500 x 450 mm circa, dotata di barra porta accessori e di elementi di protezione integrati, con una portata di almeno 80 kg, adatta per l'appoggio di un ventilatore polmonare, integrata con un cassetto.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.40
	Dotato di un'asta porta pompe e boccioni infusionali.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.41
	Dotato di una barra porta accessori fissata sul retro della colonna e regolabile in altezza.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.42
	Dotato di un braccio snodato basculante a due sezioni, circa 300 + 300 mm, con attacco per monitor segnali fisiologici.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.43
	Possibilità di aggancio di ulteriori piattaforme
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	A.1.44
	Possibilità di aggancio di ulteriori cassetti porta accessori o porta tastiera per computer.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 


Posizioni A1122, A1123 ed A1126

	Caratteristiche tecnico - funzionali delle travi pensili - requisiti essenziali

	Codice
	Parametro
	Corrispondenza del modello offerto alle caratteristiche minime (sì / no)
	
	Descrizione particolareggiata e/o ulteriori informazioni ritenute utili

	C.1
	Requisiti essenziali (a pena di esclusione)

	C.1.1
	Corrispondenza alla Direttiva 93/42 CE sui Dispositivi Medici e successive (versione aggiornata con le integrazioni e modifiche della Direttiva 2007/47/CE)
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.2
	Corrispondenza alle più recenti normative tecniche di prodotto
	 
	elenco dettagliato
	 

	C.1.3
	Per ogni posto letto dovrà essere fornito un dispositivo di ancoraggio a soffitto costituito da due set di fissaggio (piastre, distanziali e contro piastre) e da due colonne sospese, quest’ultime in alluminio verniciato. Il carico massimo applicabile per ogni colonna dovrà essere non inferiore a 250 kg (SWL). La distanza tra le colonne sospese dovrà essere tale da ottenere, in qualsiasi situazione la massima rigidità e stabilità, inoltre, dovrà essere adattabile alle esigenze di progetto in maniera tale da permettere l’integrazione con le installazioni impiantistiche (Canali, Passerelle, Agganci per controsoffitti, ecc..).
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.4
	Agganciata orizzontalmente alle colonne sospese dovrà trovarsi una trave testaletto pensile, costruita in estruso di alluminio. La trave dovrà avere una lunghezza idonea a servire un posto letto. All'interno della trave testaletto pensile troveranno collocazione i sistemi di distribuzione delle linee elettriche, dati e gas medicali. Per queste ultime si dovrà prevedere a monte delle stesse, idonei rubinetti di intercettazione da utilizzare durante le operazioni di manutenzione delle linee stesse.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.5
	Nella parte inferiore della trave testaletto pensile dovranno essere integrate delle guide di scorrimento sulle quali verranno installati i carrelli porta apparecchiature, configurati come di seguito riportato, a seconda della destinazione d’uso del pensile. Tali guide di scorrimento dovranno essere facilmente pulibili. La trave testa letto, inoltre, dovrà disporre di adeguata luce indiretta, visita e notturna.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.6
	Il sistema proposto dovrà disporre di una vasta gamma di accessori (mensola estraibile adibita a porta tastiera per computer, braccio snodato porta tubi paziente).
	 
	allegare catalogo
	 

	C.1.7
	Il sistema di fissaggio e il sistema pensile dovranno essere conformi alla resistenza dei carichi sismici DM 14/01/2008 (con particolare riferimento ai paragrafi 7.2.3 e 7.2.4.) e successiva circolare del 02 feb 2009 n 617 con minimo 3 punti di fissaggio per ogni singolo sistema.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.8
	La fornitura dovrà essere comprensiva di posa e test di carico a 1,5 volte SWL per ogni colonna
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	Per la posizione A1122 - Trave pensile per recovery room 2 posti letto

	C.1.9
	Trave pensile a servizio di due posti letto di recovery room completa di tenda divisoria di tipo telescopico o a compasso.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.10
	Configurazione per posto letto: due set di fissaggio, due colonne sospese, trave testaletto pensile, due lati porta apparecchiature (Lato Infusionale e Lato Monitoraggio), accessori vari, nulla escluso al fine di un corretto funzionamento secondo la destinazione d’uso prevista. 
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.11
	Carrello infusionale, costituito da una barra portante orizzontale avente la possibilità di fissare un tubolare verticale in acciaio sul quale fissare gli accessori. La barra portante dovrà poter ruotare intorno al proprio asse di +/-180° nonché scorrere a destra e sinistra lungo le guide di scorrimento presenti sulla trave testaletto. Le movimentazioni dovranno disporre di sistemi di blocco meccanico. Capacità di carico non inferiore a 105 Kg.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.12
	Dotazione elettrica richiesta sulla trave testaletto orizzontale (lato infusionale): 12 prese Schucko protette da doppio fusibile, 12 nodi equipotenziali, 2 + 2 prese dati CAT 6, 2 predisposizioni con tubi vuoti (foro apertura di circa 73 x 73 mm).
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.13
	Dotazione richiesta per prese gas medicali tipo EN ISO 9170-1 con dimensioni secondo UNI9507 (installazione su trave testaletto orizzontale - lato infusionale): 1 presa ossigeno, 1 presa aria medicale, 1 presa vuoto.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.14
	Dotazione di mensole ed accessori: 1 tubolare verticale in acciaio con diametro pari a circa 30 mm e lunghezza pari a circa1200 mm, 2 aste porta flebo, montate sul tubolare verticale, 1 barra porta accessori, montata sul tubolare verticale.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.15
	Carrello monitoraggio/ventilazione, costituito da una barra portante orizzontale avente la possibilità di fissare una coppia di tubolari verticali in acciaio sui quali fissare i ripiani di appoggio e gli accessori. La barra portante dovrà poter ruotare intorno al proprio asse di +/-180° nonché scorrere a destra e sinistra lungo le guide di scorrimento presenti sulla trave testaletto. Le movimentazioni dovranno disporre di sistemi di blocco meccanico. Capacità di carico di almeno 105 Kg.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.16
	Dotazione elettrica richiesta sulla trave testaletto orizzontale (lato monitoraggio/ventilazione): 12 prese Schucko protette da doppio fusibile, 12 nodi equipotenziali, 2 prese dati CAT 6, 2 predisposizioni con tubi vuoti (foro apertura di circa 73 x 73 mm), 1 collegamento per i dati di monitoraggio.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.17
	Dotazione richiesta per prese gas medicali tipo EN ISO 9170-1 con dimensioni secondo UNI9507 (installazione su trave testaletto orizzontale - lato monitoraggio/ventilazione 2 prese ossigeno, 2 prese aria medicale, 2 prese vuoto.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.18
	Dotazione di mensole ed accessori: 2 tubolari verticali in acciaio con diametro pari a circa 30 mm e lunghezza pari a circa 600 mm, 1 mensola di circa 500 x 450 mm, dotata di barre porta accessori perimetrali e di elementi di protezione integrati, 1 braccio snodato a 2 sezioni, circa 300 + 300 mm, con attacco per il monitor segnali fisiologici.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	Per la posizione A1123 - Trave pensile per terapia intensiva 1 posto letto

	C.1.19
	Comprensivo di due set di fissaggio, due colonne sospese, trave testaletto pensile, due carrelli porta apparecchiature, accessori vari, nulla escluso al fine di un corretto funzionamento secondo la destinazione d’uso prevista. 
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.20
	Carrello Infusionale, costituito da un braccio mobile ed una colonna di altezza circa 1050 mm. La colonna dovrà poter ruotare intorno al proprio asse di +/-180°. Il braccio dovrà poter ruotare sul proprio asse nonché scorrere a destra e sinistra lungo le guide di scorrimento presenti sulla trave testaletto. La distanza minima tra questi due assi di rotazione dovrà essere di 400 mm. Le movimentazioni dovranno disporre di fine corsa regolabili e dovranno essere azionate da freni pneumatici. Capacità di carico di almeno 105 Kg.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.21
	Dotazione elettrica lato infusionale: 6 + 6 prese elettriche tipo Schucko protette da doppio fusibile, 6 + 6 nodi equipotenziali, 2 + 2 prese dati CAT 6, 2 predisposizioni con tubi vuoti (foro apertura circa 73 x 73 mm)
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.22
	Dotazione richiesta per prese gas medicali tipo EN ISO 9170-1 con dimensioni secondo UNI9507 (lato infusionale) 2 prese ossigeno, 2 prese aria medicale, 2 prese vuoto.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.23
	Dotazione di mensole ed accessori: 1 mensola circa 500 x 450 mm con tasto freno pneumatico, dotata di barre porta accessori perimetrali e di elementi di protezione integrati, 1 mensola circa 500 x 450 mm con cassetto, dotata di barra porta accessori perimetrale di elementi di protezione integrati, 2 aste portanti diametro circa 30 mm, lunghezza circa 1200 mm, 2 aste porta flebo montate sull'asta portante, 2 barre porta accessori possibilmente regolabile in altezza.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.24
	Carrello per ventilazione e monitoraggio, costituito da un braccio mobile ed una colonna di altezza circa 1050 mm. La colonna dovrà poter ruotare intorno al proprio asse di +/-180°. Il braccio dovrà poter ruotare sul proprio asse nonché scorrere a destra e sinistra lungo le guide di scorrimento presenti sulla trave testaletto. La distanza minima tra questi due assi di rotazione dovrà essere di 400 mm. Le movimentazioni dovranno disporre di fine corsa regolabili e dovranno essere azionate da freni pneumatici. Capacità di almeno 105 Kg.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.25
	Dotazione elettrica lato infusionale: 6 + 6 prese elettriche tipo Schucko protette da doppio fusibile, 6 + 6 nodi equipotenziali, 2 + 2 prese dati CAT 6, 2 predisposizioni con tubi vuoti (foro apertura circa 73 x 73 mm)
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.26
	Dotazione richiesta per prese gas medicali tipo EN ISO 9170-1 con dimensioni secondo UNI9507 (lato infusionale) 2 prese ossigeno, 2 prese aria medicale, 2 prese vuoto.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.27
	Dotazione di mensole ed accessori: 1 mensola circa 500 x 450 mm con tasto freno pneumatico, dotata di barre porta accessori perimetrali e di elementi di protezione integrati, 2 aste portanti diametro circa 30 mm, lunghezza circa 1200 mm, 2 aste porta flebo montate sull'asta portante, 2 barre porta accessori possibilmente regolabile in altezza, 1 braccio snodato a due sezioni montato sull'asta portante, circa 300 + 300 mm, con attacco per monitor segnali fisiologici, 1 braccio snodato montato sull'asta portante con idoneo attacco per sistema informativo basato su monitor PC e tastiera.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	Per la posizione A1126 - Trave porta servizi a soffitto, 1 posto letto

	C.1.28
	Trave pensile a servizio di un posto letto preparazione agli interventi chirurgici.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.29
	Comprensiva di due set di fissaggio, due colonne sospese, trave testaletto pensile, un lato porta apparecchiature, accessori vari, nulla escluso al fine di un corretto funzionamento secondo la destinazione d’uso prevista. 
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.30
	Carrello apparecchiature, costituito da una barra portante orizzontale avente la possibilità di fissare una copia di tubolari in acciaio sui quali fissare i ripiani di appoggio. La barra portante dovrà poter ruotare intorno al proprio asse di +/-180° nonché scorrere a destra e sinistra lungo le guide di scorrimento presenti sulla trave testaletto. Capacità di carico non inferiore a 105 Kg.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.31
	Dotazione elettrica: 8 prese elettriche tipo Schucko protette da doppio fusibile, 8 nodi equipotenziali, 2 + 2 prese dati CAT 6, 1 predisposizioni con tubi vuoti (foro apertura circa 73 x 73 mm), 1 collegamento dati per monitoraggio
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.32
	Dotazione richiesta per prese gas medicali tipo EN ISO 9170-1 con dimensioni secondo UNI9507 (lato infusionale) 1 presa ossigeno, 1 presa aria medicale, 1 presa vuoto.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	C.1.33
	Dotazione di mensole ed accessori: 1 mensola circa 500 x 450 mm, dotata di barre porta accessori perimetrali e di elementi di protezione integrati, 1 mensola circa 500 x 450 mm con cassetto, dotata di barre porta accessori perimetrali e di elementi di protezione integrati.
	 
	eventuali note aggiuntive
	 


Posizioni M7840, M7841, M7420 e M7421

	Caratteristiche tecnico - funzionali delle lampade scialitiche

	Codice
	Parametro
	Corrispondenza del modello offerto alle caratteristiche minime (sì / no)
	
	Descrizione particolareggiata e/o ulteriori informazioni ritenute utili

	E.1
	Requisiti essenziali (a pena di esclusione)

	Per tutte le posizioni relative alle lampade scialitiche per sala operatoria

	E.1.1
	Corrispondenza alla Direttiva 93/42 CE sui Dispositivi Medici e successive (versione aggiornata con le integrazioni e modifiche della Direttiva 2007/47/CE)
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.2
	Corrispondenza alle più recenti normative tecniche di prodotto
	 
	elenco dettagliato
	 

	Lampada scialitica a doppio corpo luminoso con braccio porta monitor e telecamera (posizione M7840)

	E.1.3
	Lampada scialitica di tipo gemellare per montaggio a soffitto
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.4
	Due unità di sorgenti luminose, su bracci snodati
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.5
	Tecnologia d'illuminazione tramite LED bianchi
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.6
	Design aerodinamico per diminuire le turbolenze e contenere il riscaldamento dell'aria circostante
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.7
	Struttura portante e bracci realizzati in lega leggera; le superfici devono essere rivestite con materiali atossici e non intaccabili da sostanze disinfettanti/detergenti. Struttura priva di spigoli vivi
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.8
	Sistema completo di kit di fissaggio (piastra, contropiastra e distanziali)
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.9
	Sistema completo di trasformatore di alimentazione e dispositivo di commutazione automatica sulla linea di sicurezza
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.10
	Capacità di illuminazione per ciascun modulo non inferiore a 150.000 Lux ad 1 metro di distanza dall'unità di illuminazione
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.11
	Indice di resa del colore non inferiore a 93 Ra
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.12
	Temperatura di colore non inferiore a 4.000 K
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.13
	Elevata disponibilità di automatismi nella regolazione dei parametri di funzionamento della lampada (messa a fuoco, compensazione delle ombre, intensità luminosa, controllo sincronizzato delle due lampade, …)
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.14
	Massima manovrabilità dei corpi illuminanti
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.15
	Dotata di manipoli sterilizzabili per il posizionamento
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.16
	Telecamera posizionata in modo da poter riprendere il campo di vista del primo operatore, ad alta definizione (Full-HD, zoom ottico non inferiore a 10x, formato dell'immagine preferibilmente 16:9) con uscita video di tipo commerciale (DVI-I, HDSDI, …)
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.17
	Dotata delle connessioni necessarie per inserirle in un progetto di sala operatoria integrata
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.18
	La predisposizione per la telecamera deve essere prevista su entrambi i moduli
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.19
	Braccio porta monitor tipo touch screen a doppio snodo con attacco tipo VESA 75/100
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.20
	Dotato di un sistema comando a parete da integrare con il pannello di visualizzazione già presente nelle sale operatorie che riporti le stesse funzioni del comando a bordo della scialitica
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	Lampada scialitica a singolo corpo luminoso (posizione M7841)

	E.1.21
	Lampada scialitica a singola unità per montaggio a soffitto, idonea all'effettuazione di piccoli interventi chirurgici
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.22
	Una unità di sorgente luminosa installata su un braccio snodato
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.23
	Tecnologia d'illuminazione tramite LED bianchi
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.24
	Design aerodinamico per diminuire le turbolenze e contenere il riscaldamento dell'aria circostante
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.25
	Struttura portante e bracci realizzati in lega leggera; le superfici devono essere rivestite con materiali atossici e non intaccabili da sostanze disinfettanti/detergenti. Struttura priva di spigoli vivi
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.26
	Sistema completo di kit di fissaggio (piastra, contropiastra e distanziali)
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.27
	Sistema completo di trasformatore di alimentazione, pacco batterie di tamponamento di capacità di minimo 1 ora e dispositivo di commutazione automatica sulla linea di sicurezza
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.28
	Capacità di illuminazione non inferiore a 130.000 Lux ad 1 metro di distanza dall'unità di illuminazione
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.29
	Indice di resa del colore non inferiore a 90 Ra
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.30
	Massima manovrabilità dei corpi illuminanti
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.31
	Dotata di manipoli sterilizzabili per il posizionamento
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	Lampada scialitica per Ambulatorio (posizione M7420)

	E.1.32
	Lampada scialitica a singola unità per montaggio a soffitto, idonea all'effettuazione di visite generali e piccoli interventi
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.33
	Una unità di sorgente luminosa installata su un braccio snodato
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.34
	Tecnologia d'illuminazione tramite LED bianchi
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.35
	Struttura portante e bracci realizzati in lega leggera; le superfici devono essere rivestite con materiali atossici e non intaccabili da sostanze disinfettanti/detergenti. Struttura priva di spigoli vivi
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.36
	Sistema completo di kit di fissaggio (piastra, contropiastra e distanziali)
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.37
	Sistema completo di trasformatore di alimentazione e dispositivo di commutazione sulla linea di sicurezza
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.38
	Capacità di illuminazione non inferiore a 100.000 Lux ad 1 metro di distanza dall'unità di illuminazione
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.39
	Dotata di manipoli sterilizzabili per il posizionamento
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	Lampada scialitica da visita, a parete (posizione M7421)

	E.1.40
	Lampada scialitica a singola unità per montaggio a parete, idonea all'effettuazione di visite generali
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.41
	Una unità di sorgente luminosa installata su un braccio snodato
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.42
	Tecnologia d'illuminazione tramite LED bianchi
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.43
	Struttura portante e bracci realizzati in lega leggera; le superfici devono essere rivestite con materiali atossici e non intaccabili da sostanze disinfettanti/detergenti. Struttura priva di spigoli vivi
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.44
	Sistema completo di kit di fissaggio (piastra, contropiastra e distanziali)
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.45
	Sistema completo di trasformatore di alimentazione e dispositivo di commutazione sulla linea di sicurezza
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.46
	Capacità di illuminazione non inferiore a 60.000 Lux ad 1 metro di distanza dall'unità di illuminazione
	 
	eventuali note aggiuntive
	 

	E.1.47
	Dotata di manipoli sterilizzabili per il posizionamento
	 
	eventuali note aggiuntive
	 


Sezione 3

Questionario tecnico-funzionale – parametri soggetti a valutazione

Posizioni A1120, A1121 ed A1125

	Caratteristiche tecnico - funzionali dei sistemi pensili

	Codice
	Categoria
	Parametro
	Unità di misura
	Valore

	Caratteristiche non essenziali e soggette a valutazione tecnico-funzionale

	B.1.1
	Pensile per Chirurgia con braccio porta monitor (posizione A1120)

	B.1.1.1
	Caratteristiche costruttive
	Soluzione coassiale
	sì / no
	 

	
	
	Materiale di costruzione
	descrivere
	 

	
	
	Tipo di verniciatura
	descrivere
	 

	B.1.1.2
	Caratteristiche funzionali
	Lunghezza totale dei due bracci
	mm
	 

	
	
	Portata utile in qualunque posizione dei bracci
	kg
	 

	
	
	Movimenti primo braccio:

	
	
	Movimento orizzontale
	mm
	 

	
	
	Movimento secondo braccio:

	
	
	Movimento orizzontale
	mm
	 

	
	
	Movimento verticale
	mm
	 

	
	
	Movimenti azionabili in maniera indipendente per singolo snodo per mezzo di una pulsantiera
	sì / no
	 

	
	
	Diametro  interno minimo dei bracci
	mm
	 

	B.1.1.3
	Dotazioni ed accessori
	Portata massima della piattaforma principale
	kg
	 

	
	
	Portata massima della piattaforma supplementare
	kg
	 

	B.1.2
	Pensile per Anestesia con braccio porta monitor (posizione A1121)

	B.1.2.1
	Caratteristiche costruttive
	Soluzione coassiale
	sì / no
	 

	
	
	Materiale di costruzione
	descrivere
	 

	
	
	Tipo di verniciatura
	descrivere
	 

	B.1.2.2
	Caratteristiche funzionali
	Lunghezza totale dei due bracci
	mm
	 

	
	
	Portata utile in qualunque posizione dei bracci
	kg
	 

	
	
	Movimenti primo braccio:

	
	
	Movimento orizzontale
	mm
	 

	
	
	Movimento secondo braccio:

	
	
	Movimento orizzontale
	mm
	 

	
	
	Movimento verticale
	mm
	 

	
	
	Movimenti azionabili in maniera indipendente per singolo snodo per mezzo di una pulsantiera
	sì / no
	 

	
	
	Diametro  interno minimo dei bracci
	mm
	 

	B.1.3
	Pensile per Chirurgia/Anestesia - Shockroom (posizione A1125)

	B.1.3.1
	Caratteristiche costruttive
	Materiale di costruzione
	descrivere
	 

	
	
	Tipo di verniciatura
	descrivere
	 

	B.1.3.2
	Caratteristiche funzionali
	Lunghezza totale dei due bracci
	mm
	 

	
	
	Portata utile in qualunque posizione dei bracci
	kg
	 

	
	
	Movimenti primo braccio:

	
	
	Movimento orizzontale
	mm
	 

	
	
	Movimento secondo braccio:

	
	
	Movimento orizzontale
	mm
	 

	
	
	Movimento verticale
	mm
	 

	
	
	Movimenti azionabili in maniera indipendente per singolo snodo per mezzo di una pulsantiera
	sì / no
	 

	
	
	Diametro interno minimo dei bracci
	mm
	 

	B.1.3.3
	Dotazioni ed accessori
	Portata massima della piattaforma principale
	kg
	 


Posizioni A1122, A1123 ed A1126

	Caratteristiche tecnico - funzionali dei sistemi pensili

	Codice
	Categoria
	Parametro
	Unità di misura
	Valore

	Caratteristiche non essenziali e soggette a valutazione tecnico-funzionale

	Trave pensile per recovery room, 2 posti letto (posizione A1122)

	Lato infusionale

	D.1.1
	Caratteristiche funzionali lato infusionale
	Capacità massima di carico
	kg
	 

	
	
	Numero prese elettriche tipo Schucko protette da doppio fusibile
	numero
	 

	
	
	Numero prese dati
	numero
	 

	
	
	Numero tubi vuoti
	numero
	 

	
	
	Prese ossigeno
	numero
	 

	
	
	Prese aria medicale
	numero
	 

	
	
	Prese vuoto
	numero
	 

	
	
	Dotazione accessori:
	 
	 

	
	
	Numero aste portanti; diametro circa 30 mm, lunghezza circa 1200 mm)
	numero
	 

	
	
	Numero aste porta flebo, montate sull'asta portante
	numero
	 

	
	
	Barra porta accessori
	numero
	 

	
	
	regolabile in altezza
	si / no
	 

	Lato monitoraggio

	D.1.2
	Caratteristiche funzionali lato monitoraggio
	Dimensioni della testata orizzontale
	mm
	 

	
	
	Rotazioni intorno al proprio asse
	°
	 

	
	
	Capacità massima di carico
	kg
	 

	
	
	Numero prese elettriche tipo Schucko protette da doppio fusibile
	numero
	 

	
	
	Numero prese dati
	numero
	 

	
	
	Collegamento dati per monitoraggio
	numero
	 

	
	
	Numero tubi vuoti
	numero
	 

	
	
	Prese ossigeno
	numero
	 

	
	
	Prese aria medicale
	numero
	 

	
	
	Prese vuoto
	numero
	 

	
	
	Dotazione accessori
	 
	 

	
	
	Mensola circa 500x450 mm
	numero
	 

	
	
	Braccio snodato a due sezioni circa 300x300 mm
	numero
	 

	Trave pensile per terapia intensiva, 1 posto letto (posizione A1123)

	Lato infusionale

	D.1.3
	Caratteristiche funzionali lato infusionale
	Capacità massima di carico
	kg
	 

	
	
	Numero prese elettriche tipo Schucko protette da doppio fusibile
	numero
	 

	
	
	Numero prese dati
	numero
	 

	
	
	Numero tubi vuoti
	numero
	 

	
	
	Prese ossigeno
	numero
	 

	
	
	Prese aria medicale
	numero
	 

	
	
	Prese vuoto
	numero
	 

	
	
	Dotazione accessori:
	 
	 

	
	
	Numero aste portanti; diametro circa 30 mm, lunghezza circa 1200 mm)
	numero
	 

	
	
	Numero aste porta flebo, montate sull'asta portante
	numero
	 

	
	
	Barra porta accessori
	numero
	 

	
	
	regolabile in altezza
	si / no
	 

	Lato monitoraggio

	D.1.4
	Caratteristiche funzionali lato monitoraggio
	Dimensioni della testata orizzontale
	mm
	 

	
	
	Rotazioni intorno al proprio asse
	°
	 

	
	
	Capacità massima di carico
	kg
	 

	
	
	Numero prese elettriche tipo Schucko protette da doppio fusibile
	numero
	 

	
	
	Numero prese dati
	numero
	 

	
	
	Collegamento dati per monitoraggio
	numero
	 

	
	
	Numero tubi vuoti
	numero
	 

	
	
	Prese ossigeno
	numero
	 

	
	
	Prese aria medicale
	numero
	 

	
	
	Prese vuoto
	numero
	 

	
	
	Dotazione accessori
	 
	 

	
	
	Mensola circa 500x450 mm
	numero
	 

	
	
	Braccio snodato a due sezioni circa 300x300 mm
	numero
	 

	Trave porta servizi a soffitto, 1 posto letto (posizione A1126)

	D.1.5
	Qualità funzionale e dotazione accessori
	Rotazione della colonna intorno al proprio asse
	"+/- °"
	 

	
	
	Capacità massima di carico
	kg
	 

	
	
	Numero prese elettriche tipo Schucko protette da doppio fusibile
	numero
	 

	
	
	Numero nodi equipotenziali
	numero
	 

	
	
	Numero prese dati
	numero e tipo
	 

	
	
	Prese ossigeno
	numero
	 

	
	
	Prese aria medicale
	numero
	 

	
	
	Prese vuoto
	numero
	 

	
	
	Mensola circa 500x450 mm
	numero
	 

	
	
	Mensola circa 500x450 mm con cassetto
	numero
	 


Posizioni M7840, M7841, M7420 e M7421

	Caratteristiche tecnico - funzionali delle lampade scialitiche

	Codice
	Categoria
	Parametro
	Unità di misura
	Valore

	Caratteristiche non essenziali e soggette a valutazione tecnico-funzionale

	Lampada scialitica a doppio corpo con braccio porta monitor e telecamera (posizione M7840)

	F.1.1
	Caratteristiche costruttive
	Installazione coassiale
	sì / no
	 

	
	
	Peso corpo lampada
	kg
	 

	
	
	Potenza assorbita corpo lampada
	W
	 

	
	
	Capacità delle batterie tampone
	h
	 

	
	
	Sistema di bloccaggio della lampada per evitare qualunque movimento oscillatorio durante la normale attività
	descrivere
	 

	F.1.2
	Caratteristiche tecniche
	Numero di LED per lampada
	numero
	 

	
	
	Indice resa del colore (>= 93 Ra)
	Ra
	 

	
	
	Temperatura di colore (>= 4.000 K)
	K
	 

	
	
	Profondità del campo 
	cm
	 

	
	
	Durata delle fonti luminosi
	h
	 

	
	
	Assenza totale di emissioni ad infrarossi
	sì / no - descrivere
	 

	
	
	Superficie di emissione luce
	cm^2
	 

	F.1.3
	Caratteristiche funzionali
	Capacità di illuminazione per ciascun modulo ad 1 metro dall'unità di illuminazione (>=150.000 Lux)
	LUX
	 

	
	
	Regolazione dell'intensità luminosa
	 
	 

	
	
	Tipo regolazione (manuale, elettrica, …)
	descrivere
	 

	
	
	Intensità luminosa minima
	LUX
	 

	
	
	Intensità luminosa massima
	LUX
	 

	
	
	Disponibilità di automatismi nella regolazione dei parametri di funzionamento della lampada
	descrivere
	 

	
	
	Possibilità di illuminazione tenue del campo operatorio per interventi di chirurgia mini-invasiva
	descrivere
	 

	
	
	Aumento della temperatura in corrispondenza della testa
	K
	 

	F.1.4
	Caratteristiche tecniche della telecamera
	zoom ottico (>= 10x)
	x
	 

	
	
	distanza operativa 
	mm
	 

	
	
	formato immagine
	indicare
	 

	
	
	sensibilità
	LUX
	 

	
	
	bilanciamento del bianco
	sì / no
	 

	
	
	centratura automatica
	sì / no
	 

	Lampada scialitica a singolo corpo luminoso (posizione M7841)

	F.1.5
	Caratteristiche costruttive
	Peso corpo lampada
	kg
	 

	
	
	Potenza assorbita corpo lampada
	W
	 

	
	
	Capacità delle batterie tampone
	h
	 

	
	
	Sistema di bloccaggio della lampada per evitare qualunque movimento oscillatorio durante la normale attività
	descrivere
	 

	F.1.6
	Caratteristiche tecniche
	Numero di LED
	numero
	 

	
	
	Indice resa del colore (>= 90 Ra)
	Ra
	 

	
	
	Temperatura di colore
	K
	 

	
	
	Profondità del campo 
	cm
	 

	
	
	Durata delle fonti luminosi
	ore
	 

	
	
	Assenza totale di emissioni ad infrarossi
	sì / no
	 

	
	
	Superficie di emissione luce
	cm^2
	 

	F.1.7
	Caratteristiche funzionali
	Capacità di illuminazione ad 1 metro dall'unità di illuminazione (>=130.000 Lux)
	LUX
	 

	
	
	Regolazione dell'intensità luminosa
	 
	 

	
	
	Tipo regolazione (manuale, elettrica, …)
	indicare
	 

	
	
	Intensità luminosa minima
	LUX
	 

	
	
	Intensità luminosa massima
	LUX
	 

	
	
	Disponibilità di automatismi nella regolazione dei parametri di funzionamento della lampada
	descrivere
	 

	
	
	Possibilità di illuminazione tenue del campo operatorio per interventi di chirurgia mini-invasiva
	sì / no
	 

	
	
	Aumento della temperatura in corrispondenza della testa
	sì / no
	 

	Lampada da visita a soffitto (posizione M7420)

	F.1.8
	Caratteristiche tecnico-funzionali
	Capacità di illuminazione ad 1 metro dall'unità di illuminazione (>= 100.00 LUX)
	LUX
	 

	
	
	Numero di LED
	numero
	 

	
	
	Indice resa del colore
	Ra
	 

	
	
	Temperatura di colore
	K
	 

	
	
	Profondità del campo 
	cm
	 

	
	
	Durata delle fonti luminosi
	ore
	 

	Lampada da visita a parete (posizione M7421)

	F.1.9
	Caratteristiche tecnico-funzionali
	Capacità di illuminazione ad 1 metro dall'unità di illuminazione (>= 100.00 LUX)
	LUX
	 

	
	
	Numero di LED
	numero
	 

	
	
	Indice resa del colore
	Ra
	 

	
	
	Temperatura di colore
	K
	 

	
	
	Profondità del campo 
	cm
	 

	
	
	Durata delle fonti luminosi
	ore
	 


Questionario sul Servizio di supporto – Assistenza Tecnica
	 
	Caratteristiche del Servizio post vendita

	Codice
	Parametro
	Unità di misura
	Valore

	ST.1
	Assistenza tecnica

	ST.1.1
	Struttura del servizio di assistenza tecnica
	descrivere
	 

	ST.1.2
	Assistenza tecnica prestata direttamente dal produttore
	sì / no
	 

	
	Assistenza tecnica prestata dall'offerente (se non produttore)
	sì / no
	 

	
	Assistenza tecnica demandata a terzi
	sì / no
	 

	
	se l’assistenza tecnica è demandata a terzi riportare i riferimenti dell'azienda incaricata
	 
	 

	ST.1.3
	Sistema di Qualità certificato dell'azienda incaricata del servizio di assistenza
	riportare i riferimenti
	 

	ST.1.4
	Tempo massimo di presa in carico di un malfunzionamento segnalato (ore o giorni)
	ore o giorni
	 

	
	Tempo massimo di intervento (ore o giorni)
	ore o giorni
	 

	ST.1.5
	Disponibilità garantita di parti di ricambio originali (anni)
	anni
	 

	ST.2
	Formazione ed addestramento del personale

	ST.2.1
	Formazione del personale utente (medico, infermieristico)
	sì / no
	 

	
	durata
	ore o giorni
	 

	
	Disponibilità a ripetere il corso di formazione a distanza su specifica richiesta
	sì / no
	 

	ST.2.2
	Formazione dei tecnici del Servizio interaziendale di Ingegneria Clinica
	sì / no
	 

	
	luogo del corso
	indicare
	 

	
	durata
	ore o giorni
	 

	
	breve descrizione dei contenuti
	descrivere 
	 

	ST.3
	Manualistica tecnica

	ST.3.1
	Disponibilità a fornire i manuali tecnici (service manuals) in lingua inglese
	sì / no
	 

	
	Disponibilità a fornire i manuali tecnici (service manuals) in lingua italiana e/o tedesca
	sì / no
	 


[image: image1][image: image2][image: image3.png]


