
[image: image1]

	Titel:
	Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen – Neue Klinik

Ausschreibungsunterlagen
- Lieferung von Pendel, Deckenversorgungseinheiten, OP-Leuchten -

	Empfänger:
	3M Engineering Srl

	z. K.
	ing. Leo Tabacchi

	
	

	Art des Dokuments:

Fragebogen
	Dokumentstatus
definitiv
	Revision

1.0

	Empfängerbezug:

info@3m-engineering.it

	Datum
12/03/2014
	Seiten
30 einschließlich dieser

	
	

	Revision
	Version:
	Datum
	Autor
	Revisor

	1
	1
	12/03/2014
	ing. Lucas Mosna
	ing. Werner Rainer

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Inhalt
3Legende


4Sektion 1


4Marktinformationen – für alle Positionen


7Sektion 2


7Technisch-funktioneller Fragebogen – Die Mindestanforderungen (die Nichterfüllung der Mindestanforderungen bedeutet den Ausschluss des Bieters)


7Positionen A1120, A1121 ed A1125


13Positionen A1122, A1123 ed A1126


20Positionen M7840, M7841, M7420 e M7421


24Sektion 3


24Technisch-funktioneller Fragebogen – Bewertungsparameter


24Positionen A1120, A1121 ed A1125


25Positionen A1122, A1123 ed A1126


27Positionen M7840, M7841, M7420 e M7421


30Fragebogen zum Supportdienst – Wartung




Legende

Sektion 1: Generelle Marktinformationen zu den angebotenen Systemen. Die angeforderten Informationen haben nur grundlegenden Charakter und werden verwendet, um Modell und Hersteller der angebotenen Geräte zu identifizieren. Die Informationen haben keinen Einfluss auf die technisch-funktionelle Bewertung.
Sektion 2: Die in der Sektion 2 beschriebenen Anforderungen sind Mindestanforderungen. Die nicht Einhaltung auch nur einer dieser Anforderungen bedeutet den Ausschluss des Bieters. Der Bieter hat jedoch die Möglichkeit weitere Kommentare, Erklärungen oder zusätzliche Informationen abzugeben, sowie weitere Dokumente (Kataloge, Handbücher, usw.) beizulegen.

Das Leistungsverzeichnis (Langtext) dient hingegen als Referenzdokument.

Sektion 3: Es werden di technischen und / oder funktionellen Parameter wiedergegeben, die die Qualität der angebotenen Technologien (neben den Mindestanforderungen) beschreiben und die in der Bewertung berücksichtigt werden. Im Einzelnen:

1. Kodex: eindeutiger Kodex, der die Bewertungspunkte in Bezug auf die Bewertungskategorie klassifiziert. Dieser Kodex findet sich auch in der Bewertungstabelle (separates Dokument) wieder.

2. Kategorie: beschreibt die Bewertungskategorie, mit denen die verschiedenen spezifischen Parameter zusammengefasst werden.

3. Parameter: stellen die technischen, funktionellen oder konstruktiven Elemente dar, die der Definition der qualitativen Eigenschaften der angebotenen Geräte dienen.
	Nur die in rosa Farbe gehaltenen Zellen müssen kompiliert werden.


	


Sektion 1

Marktinformationen – für alle Positionen

	Grundsätzliche Marktinformationen zu den angebotenen Chirurgiependel (Position A1120)

	Parameter
	Angabe

	Hersteller des angebotenen Systems
	 

	Modellbezeichnung des angebotenen Systems
	 

	Jahr der Markteinführung des angebotenen Modells
	 

	Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Italien installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen
	 

	Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Europa installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen
	 


	Grundsätzliche Marktinformationen zu den angebotenen Anästhesiependel (Position A1121)

	Parameter
	Angabe

	Hersteller des angebotenen Systems
	 

	Modellbezeichnung des angebotenen Systems
	 

	Jahr der Markteinführung des angebotenen Modells
	 

	Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Italien installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen
	 

	Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Europa installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen
	 


	Grundsätzliche Marktinformationen zu den angebotenen Pendel für den Schockraum (Position A1125)

	Parameter
	Angabe

	Hersteller des angebotenen Systems
	 

	Modellbezeichnung des angebotenen Systems
	 

	Jahr der Markteinführung des angebotenen Modells
	 

	Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Italien installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen
	 

	Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Europa installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen
	


	Grundsätzliche Marktinformationen zu den angebotenen deckenhängenden Versorgungssystemen (Position A1122)

	Parameter
	Angabe

	Hersteller des angebotenen Systems
	 

	Modellbezeichnung des angebotenen Systems
	 

	Jahr der Markteinführung des angebotenen Modells
	 

	Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Italien installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen
	 

	Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Europa installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen
	


	Grundsätzliche Marktinformationen zu den angebotenen deckenhängenden Versorgungssystemen (Position A1123)

	Parameter
	Angabe

	Hersteller des angebotenen Systems
	 

	Modellbezeichnung des angebotenen Systems
	 

	Jahr der Markteinführung des angebotenen Modells
	 

	Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Italien installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen
	 

	Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Europa installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen
	


	Grundsätzliche Marktinformationen zu den angebotenen Deckenversorgungssystemen (Position A1126)

	Parameter
	Angabe

	Hersteller des angebotenen Systems
	 

	Modellbezeichnung des angebotenen Systems
	 

	Jahr der Markteinführung des angebotenen Modells
	 

	Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Italien installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen
	 

	Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Europa installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen
	


	Grundsätzliche Marktinformationen zu den angebotenen OP-Leuchten (Position M7840)

	Parameter
	Angabe

	Hersteller des angebotenen Systems
	 

	Modellbezeichnung des angebotenen Systems
	 

	Jahr der Markteinführung des angebotenen Modells
	 

	Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Italien installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen
	 

	Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Europa installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen
	


	Grundsätzliche Marktinformationen zu den angebotenen OP-Leuchten (Position M7841)

	Parameter
	Angabe

	Hersteller des angebotenen Systems
	 

	Modellbezeichnung des angebotenen Systems
	 

	Jahr der Markteinführung des angebotenen Modells
	 

	Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Italien installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen
	 

	Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Europa installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen
	


	Grundsätzliche Marktinformationen zu den angebotenen Untersuchungslampen (Position M7420)

	Parameter
	Angabe

	Hersteller des angebotenen Systems
	 

	Modellbezeichnung des angebotenen Systems
	 

	Jahr der Markteinführung des angebotenen Modells
	 

	Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Italien installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen
	 

	Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Europa installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen
	


	Grundsätzliche Marktinformationen zu den angebotenen Untersuchungslampen (Position M7421)

	Parameter
	Angabe

	Hersteller des angebotenen Systems
	 

	Modellbezeichnung des angebotenen Systems
	 

	Jahr der Markteinführung des angebotenen Modells
	 

	Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Italien installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen
	 

	Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Europa installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen
	


Sektion 2

Technisch-funktioneller Fragebogen – Die Mindestanforderungen (die Nichterfüllung der Mindestanforderungen bedeutet den Ausschluss des Bieters)

Positionen A1120, A1121 ed A1125

	Technisch-funktionelle Eigenschaften der Pendelsysteme - Mindestanforderungen

	Kodex
	Parameter
	Das angebotene Modell entspricht den Mindestanforderungen (ja / nein)
	
	Detaillierte Beschreibung und / oder weiterführende Informationen

	A.1
	Mindestanforderungen (die Nichterfüllung der Mindestanforderungen bedeutet den Ausschluss des Bieters)

	Für alle Positionen der Pendel

	A.1.1
	Einhaltung der EU Richtlinie 93/42 Medizinalprodukte (aktuelle Version, die auch die von der EU Richtlinie 2007/47 eingeführten Integrationen und Änderungen berücksichtigt)
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.2
	Einhaltung der anwendbaren neuesten technischen Normen (CEI, UNI, usw.).
	 
	Detaillierte Liste beilegen
	 

	A.1.3
	Die Struktur muss in Leichtmetall hergestellt sein, ohne hervorstehenden Kanten und Teile
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.4
	Die Oberflächen dürfen keine toxischen Stoffe enthalten und müssen gegen Desinfektion- bzw. Reinigungsmittel resistent sein
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.5
	Horizontale Bewegungsarme mit 3 Drehpunkten (an der Verankerung, an den Armen und an den Säulen). Jeder Drehpunkt muss einen Bewegungsradius von mindestens 330° besitzen und mit einstellbaren Endanschlägen ausgestattet sein. Für jeden Drehpunkt muss ein opportunes Bremssystem vorgesehen sein, das auch unter Volllast effektiv funktioniert. Das Bremssystem muss mit einem ergonomisch positionierten und einfachen Bedienelement ausgestattet sein.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.6
	Verfügbarkeit einer breiten Palette von Zubehör
	 
	Katalog beilegen
	 

	Für die Position A1120 – Chirurgiependel mit Monitorhaltearm

	A.1.7
	Die Deckenversorgungseinheit muss aus zwei Pendeln bestehen: das erste für Chirurgie und das zweite als Monitorhaltesystem. Ausgestattet mit Unterkonstruktion und allem nötigen Montagematerial. Die beiden Elemente können, sowohl als axiale Version als auch als separate Version (auf einer einzigen Montageplatte) angeboten werden.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.8
	Die Deckenversorgungseinheit muss 2 Arme mit einer Gesamtlänge von circa 2000 mm und eine Tragkraft von mindestens 100 kg aufweisen. Der erste Arm muss horizontale Bewegungen ausführen können, der zweite Arm sowohl horizontale als auch vertikale, mit einem Hub von circa 600 mm (+/- 10%). Die horizontalen Bewegungen müssen pneumatisch gebremst sein; die Vertikalbewegung muss durch einen Motor reguliert werden. Alle Bewegungen müssen unabhängig von den einzelnen Gelenken und über ein leicht zugängliches Steuerelement aktiviert werden können.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.9
	Am engsten Punkt muss der Innendurchmesser des Armes (um Kabel und Schläuche aufzunehmen) nicht weniger al 80 mm betragen.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.10
	Ausgestattet mit einer circa 600 mm (+/- 10%)langen Säule zur Strom- bzw. medizinischen Gasversorgung
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.11
	Das Pendel muss die Möglichkeit haben bis auf 1800 mm vom Boden verschoben werden zu können, um die Bewegungsfreiheit des Personals nicht einzuschränken
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.12
	Ausgestattet mit 12 Schuckosteckdosen, einzeln abgesichert laut geltenden Normen und entsprechende Potentialausgleichpunkte
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.13
	Ausgestattet mit einer Schwachstrombox mit 4 CAT 6 Datensteckdosen, den neuestem technischem Stand und den anwendbaren Sicherheitsvorschriften im medizinischen Bereich entsprechend.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.14
	Ausgestattet mit einer Schwachstrombox für Audio- und Videosignale (nur Blindabdeckung). Es wird darauf hingewiesen, dass diese Prädisposition die Möglichkeit der Verkabelung für den integrierten OP-Saal, im Besonderen für die Verbindung und Integration mit den Laparoskopietürmen (sowohl jenen des Sanitätsbetriebs Bozen als auch denen auf dem Markt befindlichen, gewährleisten muss. Die Verkabelung gilt folgenden Signalen: Videosignale HD, Y/C, Composit, Ethernet und BUS für Automation..
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.15
	Ausgestattet mit folgenden medizinischen Gasentnahmesteckdosen laut EN ISO 9170-1, UNI 9507: 2 Sauerstoffsteckdosen, 2 Vakuumsteckdosen, 2 Druckluftsteckdosen (5 bar), 1 Narkoseabsaugung, 1 Gasentnahmesteckdose für Laparoskopiegas (CO2)
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.16
	Ausgestattet mit einer Ablage mit Ausmaßen von ungefähr 500 x 450 mm mit seitlicher Normschiene und integrierten Sicherheitselementen. Tragkraft von mindestens 80 kg. Die Ablage muss mit einer Schublade ausgestattet sein.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.17
	Ausgestattet mit einer zusätzlichen Ablage mit den Ausmaßen von circa 500 x 450 mm, mit seitlicher Normschiene und einer Tragkraft von mindestens 80 kg.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.18
	Ausgestattet mit einem doppeltem Fleboständer.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.19
	Ausgestattet mit einer höhenverstellbaren Normschiene an der Säulenrückseite.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.20
	Haltesystem für Flachbildmonitore von 26 bis 32 Zoll, ohne Monitor, mit zwei Gelenken und einer Gesamtlänge von circa 2000 mm und Vesa-Halterung 75/10.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	Für die Position A1121 – Anästhesiependel mit Monitorhaltearm

	A.1.21
	Die Deckenversorgungseinheit muss aus zwei Elementen bestehen: das erste für Anästhesie und das zweite als Monitorhaltesystem. Ausgestattet mit Unterkonstruktion und allem nötigen Montagematerial. Die beiden Elemente können, sowohl als axiale Version als auch als separate Version (auf einer einzigen Montageplatte) angeboten werden.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.22
	Die Deckenversorgungseinheit muss 2 Arme mit einer Gesamtlänge von circa 2000 mm und eine Tragkraft von mindestens 100 kg aufweisen. Der erste Arm muss horizontale Bewegungen ausführen können, der zweite Arm sowohl horizontale als auch vertikale, mit einem Hub von circa 600 mm. Die horizontalen Bewegungen müssen pneumatisch gebremst sein; die Vertikalbewegung muss durch einen Motor reguliert werden. Alle Bewegungen müssen unabhängig von den einzelnen Gelenken und über ein leicht zugängliches Steuerelement aktiviert werden können
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.23
	Am engsten Punkt muss der Innendurchmesser des Armes (um Kabel und Schläuche aufzunehmen) nicht weniger al 80 mm betragen.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.24
	Ausgestattet mit einer circa 600 mm (+/-10%) langen Säule zur Strom- bzw. medizinischen Gasversorgung
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.25
	Das Pendel muss die Möglichkeit haben bis auf 1800 mm vom Boden verschoben werden zu können.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.26
	12 Schuckosteckdosen, einzeln abgesichert laut geltenden Normen und entsprechende Potentialausgleichpunkte
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.27
	1 Schwachstrombox mit 4 CAT 6 Datensteckdosen, den neuestem technischem Stand und den anwendbaren Sicherheitsvorschriften im medizinischen Bereich entsprechend
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.28
	1 Schwachstrombox für Audio- und Videosignale (nur Blindabdeckung). Es wird darauf hingewiesen, dass diese Prädisposition die Möglichkeit der Verkabelung für den integrierten OP-Saal, im Besonderen für die Verbindung und Integration mit den Laparoskopietürmen (sowohl jenen des Sanitätsbetriebs Bozen als auch denen auf dem Markt befindlichen, gewährleisten muss. Die Verkabelung gilt folgenden Signalen: Videosignale HD, Y/C, Composit, Ethernet und BUS für Automation.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.29
	Ausgestattet mit folgenden medizinischen Gasentnahmesteckdosen laut EN ISO 9170-1, UNI 9507: 2 Sauerstoffsteckdosen, 2 Vakuumsteckdosen, 2 Druckluftsteckdosen (5 bar),1 Druckluftsteckdose (8 bar), 1 Narkoseabsaugung, 1 Gasentnahmesteckdose für Laparoskopiegas (CO2)
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.30
	1 höhenverstellbare Normschiene auf der Säulenrückseite.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.31
	Haltesystem für Flachbildmonitore von 26 bis 32 Zoll, ohne Monitor, mit zwei Gelenken und einer Gesamtlänge von circa 2000 mm und Vesa-Halterung 75/10.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	Für die Position A1125 – Pendel für Schockraum

	A.1.32
	Die Deckenversorgungseinheit muss aus einem Pendel mit einer einzigen Deckenverbindung bestehen, komplett mit Unterkonstruktion und allem nötigen Montagematerial.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.33
	Die Deckenversorgungseinheit muss zwei Arme (3 Gelenke) mit einer Gesamtlänge von mindestens 1500 mm und einer Tragkraft von mindestens 180 kg besitzen.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.34
	Ausgestattet mit einer circa 1000 mm (+/- 10%) langen Säule zur Strom- bzw. medizinischen Gasversorgung
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.35
	10 Schuckosteckdosen, einzeln abgesichert laut geltenden Normen und entsprechende Potentialausgleichpunkte
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.36
	1 Schwachstrombox mit 4 CAT 6 Datensteckdosen, den neuestem technischem Stand und den anwendbaren Sicherheitsvorschriften im medizinischen Bereich entsprechend
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.37
	Ausgestattet mit folgenden medizinischen Gasentnahmesteckdosen laut EN ISO 9170-1, UNI 9507: 2 Sauerstoffsteckdosen, 2 Vakuumsteckdosen, 2 Druckluftsteckdosen (5 bar), 1 Narkoseabsaugung.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.38
	1 Ablage mit Ausmaßen von ungefähr 500 x 450 mm mit seitlicher Normschiene und intergierten Sicherheitselementen und einer Tragkraft von mindestens 80 kg. Die Ablage muss für die Aufnahme eines Beatmungsgerätes geeignet sein. Die Ablage muss mit einer Schublade ausgestattet sein.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.40
	Ausgestattet mit einem doppelten Fleboständer.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.41
	Eine höhenverstellbare Normschiene auf der Säulenrückseite.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.42
	Einen zweiteiligen Kipparm, circa 300+300 mm, mit Anschluss für den Vitalparametermonitor und für alle weiteren Monitoringsysteme des Sanitätsbetriebs (der Anschluss wird bei Lieferung bestimmt).
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.43
	Möglichkeit das Anbringens weiterer Ablagen
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	A.1.44
	Möglichkeit das Anbringens weiterer Schubladen oder Ablagen für Computertastatur.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 


Positionen A1122, A1123 ed A1126

	Technisch-funktionelle Eigenschaften der deckenhängenden Versorgungssystemen - Mindestanforderungen

	Kodex
	Parameter
	Das angebotene Modell entspricht den Mindestanforderungen (ja / nein)
	
	Detaillierte Beschreibung und / oder weiterführende Informationen

	C.1
	Mindestanforderungen (die Nichterfüllung der Mindestanforderungen bedeutet den Ausschluss des Bieters)

	C.1.1
	Einhaltung der EU Richtlinie 93/42 Medizinalprodukte (aktuelle Version, die auch die von der EU Richtlinie 2007/47 eingeführten Integrationen und Änderungen berücksichtigt)
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.2
	Einhaltung der anwendbaren neuesten technischen Normen (CEI, UNI, usw.).
	 
	Detaillierte Liste beilegen
	 

	C.1.3
	Für jeden Bettenplatz müssen zwei Deckenverankerungssysteme (inklusive Unterkonstruktion) und zwei aufgehängte Versorgungssäulen aus lackiertem Aluminium, geliefert werden. Für jede Versorgungssäule muss die Sicherheitsbelastung mindestens 250 kg (SWL) betragen. Der Abstand zwischen den Versorgungssäulen muss so gewählt werden, dass in jeder Position die maximale Stabilität gewährleistet wird. Außerdem muss das gesamte System an die Projektanforderungen angepasst werden können, um die Integration mit den technischen Anlagen (Kanäle, Zugänge, Unterkonstruktionen, usw.) zu ermöglichen
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.4
	An den beiden Versorgungssäulen muss eine horizontale Deckenversorgungseinheit angebracht sein; diese muss in extrudiertem Aluminium angefertigt sein. Die Deckenversorgungseinheit muss eine Länge aufweisen, die ausreicht um ein Bett zu versorgen. Innerhalb der Deckenversorgungseinheit werden die Verteilungskanäle der elektrischen Versorgung, der Daten und der medizinischen Gase untergebracht sein. Es müssen geeignete Absperrventile angebracht werden, um die Wartungsarbeiten durchführen zu können.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.5
	Am unteren Teil der Deckenversorgungseinheit befinden sich Gleitführungen, an welchen die Gerätewagen angehängt werden. Die Konfiguration der Gerätewagen ist, je nach Verwendungszweck der Deckenversorgungseinheit nachfolgend ausgeführt,. Die Gleitführungen müssen sich leicht reinigen lassen. Außerdem muss die Deckenversorgungseinheit mit einer angemessenen indirekten Beleuchtung ausgestattet sein.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.6
	Das angebotene System muss mit einer breiten Palette von Zubehör lieferbar sein (herausziehbare Ablage für Computertastatur, Gelenkarm für Patientenschläuche)
	 
	Katalog beilegen
	 

	C.1.7
	Das Befestigungssystem und die Deckenversorgungseinheit müssen mit den Vorschriften des Ministerialdekretes 14/01/2008 (und im Besonderen mit den Paragrafen 7.2.3 und 7.2.4) und nachfolgendem Rundschreiben Nr. 617 vom 2. Februar 2009 konform sein und müssen mindestens 3 Befestigungspunkte pro System aufweisen.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.8
	Die Lieferung versteht sich inklusive Montage und Testlauf mit 1,5 mal der Sicherheitsbelastung
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	Für die Position A1122 – Deckenversorgungssystem für recovery room 2 Betten

	C.1.9
	Deckenversorgungseinheit für zwei Betten im recovery room, komplett mit Teleskop- oder Kompassvorhang.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.10
	Zwei Betten Konfiguration: zwei Montagesätze, zwei Versorgungssäulen, eine Deckenversorgungseinheit, zwei Tragsysteme für Geräte (Tragsystem für Infusionssysteme und Tragsystem für das Monitoring), jegliches Zubehör das für ein korrektes Funktionieren laut Verwendungszweck ermöglicht. 
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.11
	Tragsystem für Infusionssysteme, bestehend aus einem horizontalen Balkenträger der die Möglichkeit vorsieht ein vertikales Stahlrohr, auf dem die Zubehöre befestigt werden, anzubringen. Der Balkenträger muss um +/- 180° um die eigene Achse drehbar sein und auf den Führungsschienen der Deckenversorgungseinheit nach rechts und links verschiebbar sein. Die Bewegungen müssen durch mechanische Vorrichtungen blockierbar sein. Traglast von mindestens 105 kg.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.12
	Elektrische Versorgung (Installation auf der Deckenversorgungseinheit):
Nr. 12 Schuckosteckdosen, mit doppelter Sicherung.

Nr. 12 Potentialausgleichspunkte

Nr. 2+2 Datensteckdosen CAT 6 

Nr. 2 Leerkanäle (Durchmesser von  circa 73x73 mm)
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.13
	Versorgung mit medizinischen Gasen Typ EN ISO 9170-1 mit Ausmaßen laut UNI9507 (Installation auf der Deckenversorgungseinheit):
Nr. 1 Sauerstoffsteckdose

Nr.1 Druckluftsteckdose

Nr. 1 Vakuumsteckdose
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.14
	Nr. 1 vertikaler Stahl-Tragständer ( mit circa 30 mm Durchmesser und einer Länge von circa 1200 mm)

Nr. 2 Fleboständer auf dem Tragständer montiert

Nr. 1 Normschiene, auf dem Tragständer montiert..
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.15
	Tragsystem für Monitoring / Beatmung, bestehend aus einem horizontalen Balkenträger der die Möglichkeit vorsieht ein Paar vertikale Stahlrohre, auf denen die Zubehöre befestigt werden, anzubringen. Der Balkenträger muss um +/- 180° um die eigene Achse drehbar sein und auf den Führungsschienen der Deckenversorgungseinheit nach rechts und links verschiebbar sein. Die Bewegungen müssen durch mechanische Vorrichtungen blockierbar sein. Traglast von mindestens 105 kg.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.16
	Elektrische Versorgung (Installation auf der Deckenversorgungseinheit):
Nr. 12 Schuckosteckdosen, mit doppelter Sicherung.

Nr. 12 Potentialausgleichspunkte

Nr. 2 Datensteckdosen CAT 6 

Nr. 1 Datensteckdose für das Monitoring

Nr. 2 Leerkanäle (Durchmesser von  circa 73x73 mm).
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.17
	Versorgung mit medizinischen Gasen Typ EN ISO 9170-1 mit Ausmaßen laut UNI9507 (Installation auf der Deckenversorgungseinheit)

Nr. 2 Sauerstoffsteckdosen

Nr.2 Druckluftsteckdosen

Nr. 2 Vakuumsteckdosen.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.18
	Ablagen und Zubehör:
Nr. 2 vertikale Stahlrohre (Durchmesser von circa 30 mm und mit einer Länge von circa 600 mm)

Nr. 1 Ablage, circa 500x450 mm, ausgestattet mit einer perimetralen Normschiene und integrierte Schutzvorrichtungen.

Ein Gelenkarm mit zwei Sektionen, circa 300+300 mm, mit einem Anschluss für das Monitoringsystem (der genaue Anschluss wird bei Lieferung definiert).
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	Für die Position A1123 – Deckenversorgungssystem für Intensivtherapie, 1 Bett

	C.1.19
	Ausgestattet mit: zwei Montagesätze, zwei Versorgungssäulen, eine Deckenversorgungseinheit, zwei Tragsysteme für Geräte, jegliches Zubehör das für ein korrektes Funktionieren laut Verwendungszweck ermöglicht. 
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.20
	Tragsystem für Infusionssysteme, bestehend aus einem beweglichem Tragarm und einer circa 1050 mm langen Säule. Die Säule muss sich auf der eigenen Achse um +/- 180° drehen können und nach rechts und links auf den an der Deckenversorgungseinheit angebrachten Gleitführungen verschiebbar sein. Die Minimaldistanz zwischen den beiden Rotationsachsen muss 400 mm sein. Die Bewegungen müssen mit Endanschlägen und pneumatischen Bremsen ausgestattet sein. Traglast von mindestens 105 kg
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.21
	Elektrische Versorgung:
Nr. 6+6 Schuckosteckdosen, mit doppelter Sicherung.

Nr. 6+6 Potentialausgleichspunkte

Nr. 2+2 Datensteckdosen CAT 6 

Nr. 2 Leerkanäle (Durchmesser von  circa 73x73 mm)
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.22
	Versorgung mit medizinischen Gasen Typ EN ISO 9170-1 mit Ausmaßen laut UNI9507 (Installation auf der Deckenversorgungseinheit)

Nr. 2 Sauerstoffsteckdose

Nr.2 Druckluftsteckdose

Nr. 2 Vakuumsteckdose.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.23
	Ablagen und Zubehör:
Nr. 1 Ablage, circa 500x450 mm, mit Bremsschalter und ausgestattet mit einer perimetralen Normschiene und integrierte Schutzvorrichtungen.

Nr. 1 Ablage, circa 500x450 mm, mit Schublade und ausgestattet mit einer perimetralen Normschiene und integrierte Schutzvorrichtungen

Nr. 2 Tragständer mit circa 30 mm Durchmesser (Länge circa 1200 mm)

Nr. 2 Fleboständer auf dem Tragständer montiert

Nr. 2 möglichst höhenverstellbare Normschiene.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.24
	Tragsystem für Beatmungsgeräte und Monitoring, bestehend aus einem beweglichem Tragarm Länge und einer circa 1050 mm langen Säule. Die Säule muss sich auf der eigenen Achse um +/- 180° drehen können. Der Tragarm muss nach rechts und links auf den an der Deckenversorgungseinheit angebrachten Gleitführungen verschiebbar sein. Die Minimaldistanz zwischen den beiden Rotationsachsen muss 400 mm betragen. Die Bewegungen müssen mit Endanschlägen und pneumatischen Bremsen ausgestattet sein. Traglast von mindestens 105 kg.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.25
	Elektrische Versorgung:
Nr. 6+6 Schuckosteckdosen, mit doppelter Sicherung.

Nr. 6+6 Potentialausgleichspunkte

Nr. 2+2 Datensteckdosen CAT 6 

Nr. 2 Leerkanäle (Durchmesser von  circa 73x73 mm)
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.26
	Versorgung mit medizinischen Gasen Typ EN ISO 9170-1 mit Ausmaßen laut UNI9507:
Nr. 2 Sauerstoffsteckdosen

Nr.2 Druckluftsteckdosen

Nr.2 Vakuumsteckdosen.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.27
	Ablagen und Zubehör:
Nr. 2 vertikale Stahlrohre (Durchmesser von circa 30 mm und mit einer Länge von circa 600 mm)

Nr. 1 Ablage, circa 500x450 mm, ausgestattet mit einer perimetralen Normschiene und integrierte Schutzvorrichtungen.

Ein Gelenkarm mit zwei Sektionen, circa 300+300 mm, mit einem Anschluss für das Monitoringsystem (der genaue Anschluss wird bei Lieferung definiert).
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	Für die Position A1126 – Deckenversorgungssystem für Intensivtherapie, 1 Bett

	C.1.28
	Deckenversorgungseinheit für ein Bett in der Intensivtherapie.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.29
	Ausgestattet mit: zwei Montagesätze, zwei Versorgungssäulen, eine Deckenversorgungseinheit, zwei Tragsysteme für Geräte, jegliches Zubehör das für ein korrektes Funktionieren laut Verwendungszweck ermöglicht. 
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.30
	Tragsystem für Geräte, bestehend aus einer horizontalen Tragschiene mit der Möglichkeit ein Paar Stahlrohre anzubringen, auf denen die Ablagen fixiert werden können. Die Tragschiene muss auf ihrer Achse um +/- 180° drehbar sein und muss ebenso rechts und links auf den an der Deckenversorgungseinheit angebrachten Gleitführungen verschiebbar sein. Traglast von circa 105 kg.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.31
	Elektrische Versorgung (Installation auf der Deckenversorgungseinheit):
Nr. 8 Schuckosteckdosen, mit doppelter Sicherung.

Nr. 8 Potentialausgleichspunkte

Nr. 2 Datensteckdosen CAT 6 

Nr. 1 Datensteckdose für das Monitoring

Nr. 1 Leerkanal (Durchmesser von  circa 73x73 mm)
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.32
	Versorgung mit medizinischen Gasen Typ EN ISO 9170-1 mit Ausmaßen laut UNI9507 (Installation auf der Deckenversorgungseinheit):
Nr. 1 Sauerstoffsteckdose

Nr.1 Druckluftsteckdose

Nr. 1 Vakuumsteckdose.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	C.1.33
	Ablagen und Zubehör:
Nr. 1 Ablage, circa 500x450 mm, ausgestattet mit einer perimetralen Normschiene und integrierte Schutzvorrichtungen.

Nr. 1 Ablage, circa 500x450 mm, mit Schublade und ausgestattet mit einer perimetralen Normschiene und integrierte Schutzvorrichtungen.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 


Positionen M7840, M7841, M7420 e M7421

	Technisch-funktionelle Eigenschaften OP-Leuchten - Mindestanforderungen

	Kodex
	Parameter
	Das angebotene Modell entspricht den Mindestanforderungen (ja / nein)
	
	Detaillierte Beschreibung und / oder weiterführende Informationen

	E.1
	Mindestanforderungen (die Nichterfüllung der Mindestanforderungen bedeutet den Ausschluss des Bieters)

	Für alle Positionen OP Leuchten

	E.1.1
	Einhaltung der EU Richtlinie 93/42 Medizinalprodukte (aktuelle Version, die auch die von der EU Richtlinie 2007/47 eingeführten Integrationen und Änderungen berücksichtigt)
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.2
	Einhaltung der anwendbaren neuesten technischen Normen (CEI, UNI, usw.).
	 
	Detaillierte Liste beilegen
	 

	OP Leuchte mit doppeltem Leuchtkörper mit Tragarm für Monitor und Kamera (Position M7840)

	E.1.3
	OP-Lampe mit doppeltem Leuchtkörper für Deckenmontage
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.4
	Es werden zwei Lichtquellen Einheiten auf Gelenkarmen angefordert
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.5
	High-Tech Beleuchtung mit weißen LEDs
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.6
	Aerodynamisches Design um die Turbulenzen zu mindern (laminare Strömung auf dem OP-Feld fördern) und die Erwärmung der umgebenden Luft zu reduzieren
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.7
	Die tragende Struktur und die Gelenkarme müssen aus Leichtmetall gefertigt sein. Die Oberflächen müssen mit ungiftigen Materialien beschichtet und unempfindlich gegen Desinfektionsmittel / Reinigungsmittel sein. Die Struktur muss frei von hervorstehenden Kanten sein.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.8
	Das System muss mit allem nötigem Montagematerial (Platten, Unterkonstruktion und Abstandshaltern) geliefert werden
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.9
	Das System muss mit einem Transformator und mit einer Vorrichtung zur automatischen Kommutation auf die Sicherheitsleitung ausgestattet sein
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.10
	Beleuchtungsstärke für jedes Modul von mindestens 150.000 Lux bei 1 Meter Abstand vom Beleuchtungskörper
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.11
	Farbwiedergabe-Index (Color Rendering Index) so hoch wie möglich und in jedem Fall mindestens 93 Ra
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.12
	Farbtemperatur mindestens 4.000 K
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.13
	Hohe Verfügbarkeit von Automatismen bei der Regulierung der Betriebsparameter der Lampe (Fokus, Kompensation von Schatten, Lichtintensität, Farbintensität, synchronisierte Steuerung für die beiden Lampen).
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.14
	Maximale Manövrierfähigkeit der Leuchtkörper
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.15
	Ausgestattet mit sterilisierbaren Handstücken für die Positionierung
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.16
	Die Kamera soll so positioniert sein, dass sie in der Lage ist das Sichtfeld des ersten Chirurgen aufzunehmen. High-Definition Kamera (Full-HD, optischer Zoom nicht kleiner als 10x, Bildformat vorzugsweise 16:9) mit kommerziellem Video-Ausgang r (z. B. DVI-I, HDSDI usw. ).
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.17
	Ausgestattet mit allen Vorrichtungen um sie in einen integrierten OP-Saal einbinden zu können.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.18
	Die Vorrichtung für die Kamera muss auf beiden Modulen vorgesehen werden
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.19
	Der Tragarm für einen Monitor (touch screen) mit doppeltem Gelenkarm muss mit einer VESA 75/100 Steckdose ausgestattet sein
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.20
	Das System muss mit einem Schaltpanel ausgestattet sein, das in den schon bestehendem Visualisierungspanel der OP-Säle integriert werden kann und die identischen Funktionen des Schaltpanels auf der OP-Leuchte aufweist
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	OP-Leuchte mit einem Leuchtkörper (Position M7841)

	E.1.21
	OP-Lampe mit einem Leuchtkörper für Deckenmontage, geeignet um kleine chirurgische Eingriffe durchzuführen
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.22
	Mit einem Leuchtkörper auf Gelenkarm installiert
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.23
	High-Tech Beleuchtung mit weißen LEDs
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.24
	Aerodynamisches Design um die Turbulenzen zu mindern
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.25
	Die tragende Struktur und die Gelenkarme müssen aus Leichtmetall gefertigt sein. Die Oberflächen müssen mit ungiftigen Materialien beschichtet und unempfindlich gegen Desinfektionsmittel / Reinigungsmittel sein. Die Struktur muss frei von hervorstehenden Kanten sein
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.26
	Das System muss mit allem nötigem Montagematerial (Platten, Unterkonstruktion und Abstandshaltern) geliefert werden
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.27
	Das System muss mit einem Transformator, mit einem Set aus Batterien, das mindestens 1 Stunde Autonomie gewährt und mit einer Vorrichtung zur automatischen Kommutation auf die Sicherheitsleitung ausgestattet sein
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.28
	Beleuchtungsstärke von mindestens 130.000 Lux bei 1 Meter Abstand vom Beleuchtungskörper
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.29
	Farbwiedergabe-Index (Color Rendering Index) so hoch wie möglich und in jedem Fall mindestens 90 Ra
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.30
	Maximale Manövrierfähigkeit der Leuchtkörper
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.31
	Ausgestattet mit sterilisierbaren Handstücken für die Positionierung
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	Untersuchungslampe für Ambulatorium (Position M7420)

	E.1.32
	Deckenmontierte Untersuchungslampe mit einem Leuchtkörper geeignet für Generaluntersuchungen und kleinere Eingriffe
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.33
	Mit einem Leuchtkörper auf Gelenkarm installiert
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.34
	High-Tech Beleuchtung mit weißen LEDs
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.35
	Die tragende Struktur und die Gelenkarme müssen aus Leichtmetall gefertigt sein. Die Oberflächen müssen mit ungiftigen Materialien beschichtet und unempfindlich gegen Desinfektionsmittel / Reinigungsmittel sein. Die Struktur muss frei von hervorstehenden Kanten sein
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.36
	Das System muss mit allem nötigem Montagematerial (Platten, Unterkonstruktion und Abstandshaltern) geliefert werden
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.37
	Das System muss mit einem Transformator, und mit einer Vorrichtung zur automatischen Kommutation auf die Sicherheitsleitung ausgestattet sein
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.38
	Beleuchtungsstärke für jedes Modul von mindestens 100.000 Lux bei 1 Meter Abstand vom Beleuchtungskörper
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.39
	Ausgestattet mit sterilisierbarem Handstück
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	Untersuchungslampe, wandmontiert (Position M7421)

	E.1.40
	Wandmontierte Untersuchungslampe mit einem Leuchtkörper geeignet für Generaluntersuchungen
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.41
	Mit einem Leuchtkörper auf Gelenkarmen installiert
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.42
	High-Tech Beleuchtung mit weißen LEDs
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.43
	Die tragende Struktur und die Gelenkarme müssen aus Leichtmetall gefertigt sein. Die Oberflächen müssen mit ungiftigen Materialien beschichtet und unempfindlich gegen Desinfektionsmittel / Reinigungsmittel sein. Die Struktur muss frei von hervorstehenden Kanten sein.
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.44
	Das System muss mit allem nötigem Montagematerial (Platten, Unterkonstruktion und Abstandshaltern) geliefert werden
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.45
	Das System muss mit einem Transformator, und mit einer Vorrichtung zur automatischen Kommutation auf die Sicherheitsleitung ausgestattet sein
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.46
	Beleuchtungsstärke für jedes Modul von mindestens 60.000 Lux bei 1 Meter Abstand vom Beleuchtungskörper
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 

	E.1.47
	Ausgestattet mit sterilisierbarem Handstück
	 
	Eventuelle Zusatzinformationen
	 


Sektion 3

Technisch-funktioneller Fragebogen – Bewertungsparameter

Positionen A1120, A1121 ed A1125

	Technisch-funktionelle Eigenschaften der Pendel - Bewertungsparameter

	Kodex
	Kategorie
	Parameter
	Messeinheit
	Wert

	Technisch-funktionelle Eigenschaften - Bewertungsparameter

	B.1.1
	Chirurgiependel mit Monitortragearm (Position A1120)

	B.1.1.1
	Konstruktive Eigenschaften
	Ko-axiale Installation
	ja / nein
	 

	
	
	Konstruktionsmaterial
	beschreiben
	 

	
	
	Art der Beschichtung
	beschreiben
	 

	B.1.1.2
	Funktionelle Eigenschaften
	Gesamtlänge der beiden Arme
	mm
	 

	
	
	Nutzlast in jeder Position der Arme
	kg
	 

	
	
	Bewegungen des ersten Armes:

	
	
	Horizontale Bewegung
	mm
	 

	
	
	Bewegung des zweiten Armes:

	
	
	Horizontale Bewegung
	mm
	 

	
	
	Verticale Bewegung
	mm
	 

	
	
	Betätigung der Bewegungen unabhängig für die einzelnen Drehpunkte mittels einer Tastatur
	ja / nein
	 

	
	
	Interner minimaler Durchmesser der Arme
	mm
	 

	B.1.1.3
	Zubehör
	Maximale Tragkraft der Hauptplattform
	kg
	 

	
	
	Maximale Tragkraft der sekundären Plattform
	kg
	 

	B.1.2
	Anästhesiependel mit Monitortragearm (Position A1121)

	B.1.2.1
	Konstruktive Eigenschaften
	Ko-axiale Installation
	ja / nein
	 

	
	
	Konstruktionsmaterial
	beschreiben
	 

	
	
	Art der Beschichtung
	beschreiben
	 

	B.1.2.2
	Funktionelle Eigenschaften
	Gesamtlänge der beiden Arme
	mm
	 

	
	
	Nutzlast in jeder Position der Arme
	kg
	 

	
	
	Bewegungen des ersten Armes::

	
	
	Horizontale Bewegung
	mm
	 

	
	
	Bewegung des zweiten Armes:

	
	
	Horizontale Bewegung
	mm
	 

	
	
	Verticale Bewegung
	mm
	 

	
	
	Betätigung der Bewegungen unabhängig für die einzelnen Drehpunkte mittels einer Tastatur
	ja / nein
	 

	
	
	Interner minimaler Durchmesser der Arme
	mm
	 

	B.1.3
	Pendel für Schockraum (Position A1125)

	B.1.3.1
	Konstruktive Eigenschaften
	Konstruktionsmaterial
	beschreiben
	 

	
	
	Art der Beschichtung
	beschreiben
	 

	B.1.3.2
	Funktionelle Eigenschaften
	Gesamtlänge der beiden Arme
	mm
	 

	
	
	Nutzlast in jeder Position der Arme
	kg
	 

	
	
	Bewegungen des ersten Armes:

	
	
	Horizontale Bewegung
	mm
	 

	
	
	Bewegungen des zweiten Armes:

	
	
	Horizontale Bewegung
	mm
	 

	
	
	Vertikale Bewegung
	mm
	 

	
	
	Betätigung der Bewegungen unabhängig für die einzelnen Drehpunkte mittels einer Tastatur
	ja / nein
	 

	
	
	Interner minimaler Durchmesser der Arme
	mm
	 

	B.1.3.3
	Zubehör
	Maximale Tragkraft der Hauptplattform
	kg
	 


Positionen A1122, A1123 ed A1126

	Technisch-funktionelle Eigenschaften der Deckenversorgungseinheiten - Bewertungsparameter

	Kodex
	Kategorie
	Parameter
	Messeinheit
	Wert

	Technisch-funktionelle Eigenschaften - Bewertungsparameter

	Deckenversorgungseinheit für  recovery room, 2 Betten (Position A1122)

	Infusionsseite

	D.1.1
	Funktionelle Eigenschaften Infusionsseite
	Maximale Tragkraft
	kg
	 

	
	
	# Schuckosteckdosen
	Anzahl
	 

	
	
	# Datensteckdosen
	Anzahl
	 

	
	
	# Leerrohre
	Anzahl
	 

	
	
	Sauerstoffsteckdosen
	Anzahl
	 

	
	
	Druckluftsteckdosen
	Anzahl
	 

	
	
	Vakuumsteckdosen
	Anzahl
	 

	
	
	Zubehör:
	 
	 

	
	
	Tragständer
	Anzahl
	 

	
	
	Fleboständer
	Anzahl
	 

	
	
	Normschiene
	Anzahl
	 

	
	
	höhenverstellbar
	ja / nein
	 

	Monitoringseite

	D.1.2
	Funktionelle Eigenschaften Monitoringseite
	Ausmaß der horizontalen Plattform
	mm
	 

	
	
	Drehung um die eigene Achse
	°
	 

	
	
	Maximale Tragkraft
	kg
	 

	
	
	Schuckosteckdosen
	Anzahl
	 

	
	
	Datensteckdosen
	Anzahl
	 

	
	
	Datenverbindungen zu Monitor
	Anzahl
	 

	
	
	Leerrohre
	Anzahl
	 

	
	
	Sauerstoffsteckdosen
	Anzahl
	 

	
	
	Druckluftsteckdosen
	Anzahl
	 

	
	
	Vakuumsteckdosen
	Anzahl
	 

	
	
	Zubehör:
	 
	 

	
	
	Plattform ca. 500x450 mm
	Anzahl
	 

	
	
	Gelenkarm ca. 300x300 mm
	Anzahl
	 

	Deckenversorgungseinheit Intensivtherapie, 1 Bett (Position A1123)

	Infusionsseite

	D.1.3
	Funktionelle Eigenschaften Infusionsseite
	Maximale Tragkraft
	kg
	 

	
	
	# Schuckosteckdosen
	Anzahl
	 

	
	
	# Datensteckdosen
	Anzahl
	 

	
	
	# Leerrohre
	Anzahl
	 

	
	
	Sauerstoffsteckdosen
	Anzahl
	 

	
	
	Druckluftsteckdosen
	Anzahl
	 

	
	
	Vakuumsteckdosen
	Anzahl
	 

	
	
	Zubehör:
	 
	 

	
	
	Tragständer
	Anzahl
	 

	
	
	Fleboständer
	Anzahl
	 

	
	
	Normschiene
	Anzahl
	 

	
	
	höhenverstellbar
	ja / nein
	 

	Monitoringseite

	D.1.4
	Funktionelle Eigenschaften Monitoringseite
	Ausmaß der horizontalen Plattform
	mm
	 

	
	
	Drehung um die eigene Achse
	°
	 

	
	
	Maximale Tragkraft
	kg
	 

	
	
	Schuckosteckdosen
	Anzahl
	 

	
	
	Datensteckdosen
	Anzahl
	 

	
	
	Datenverbindungen zu Monitor
	Anzahl
	 

	
	
	Leerrohre
	Anzahl
	 

	
	
	Sauerstoffsteckdosen
	Anzahl
	 

	
	
	Druckluftsteckdosen
	Anzahl
	 

	
	
	Vakuumsteckdosen
	Anzahl
	 

	
	
	Zubehör:
	 
	 

	
	
	Plattform ca. 500x450 mm
	Anzahl
	 

	
	
	Gelenkarm ca. 300x300 mm
	Anzahl
	 

	Deckenversorgungssystem, 1 Bett (Position A1126)

	D.1.5
	Funktionelle Eigenschaften und Zubehör
	Rotation um die eigene Achse
	"+/- °"
	 

	
	
	Maximale Tragkraft
	kg
	 

	
	
	Schukosteckdosen
	Anzahl
	 

	
	
	Potentialausgleichpunkte
	Anzahl
	 

	
	
	Datensteckdosen
	Anzahl und Typ
	 

	
	
	Sauerstoffsteckdosen
	Anzahl
	 

	
	
	Druckluftsteckdosen
	Anzahl
	 

	
	
	Vakuumsteckdosen
	Anzahl
	 

	
	
	Plattform ca. 500x450 mm
	Anzahl
	 

	
	
	Plattform ca. 500x450 mm mit Schublade
	Anzahl
	 


Positionen M7840, M7841, M7420 e M7421

	Technisch-funktionelle Eigenschaften der OP Leuchten - Bewertungsparameter

	Kodex
	Kategorie
	Parameter
	Messeinheit
	Wert

	Technisch-funktionelle Eigenschaften - Bewertungsparameter

	OP Leuchte mit doppeltem Leuchtkörper mit Tragarm für Monitor und Kamera (Position M7840)

	F.1.1
	Konstruktive Eigenschaften
	Ko-Axiale Installation
	ja / nein
	 

	
	
	Gewicht des Leuchtkörpers
	kg
	 

	
	
	Leistungsverbrauch des Leuchtkörpers
	W
	 

	
	
	Batteriekapazität
	h
	 

	
	
	Blockierungsvorrichtung des Leuchtkörpers
	beschreiben
	 

	F.1.2
	Technische Eigenschaften
	Anzahl der LEDs pro Leuchtkörper
	Anzahl
	 

	
	
	Farbwiedergabe-Index (>= 93 Ra)
	Ra
	 

	
	
	Farbtemperatur (>= 4.000 K)
	K
	 

	
	
	Feldtiefe 
	cm
	 

	
	
	Lebensdauer der Lichtquellen
	h
	 

	
	
	Totale Abwesenheit von Infrarotstrahlung
	ja / nein - beschreiben
	 

	
	
	Lichtoberfläche
	cm^2
	 

	F.1.3
	Funktionelle Eigenschaften
	Beleuchtungsstärke pro Leuchtkörper bei 1 m Abstand 
	LUX
	 

	
	
	Steuerung der Beleuchtungsstärke
	 
	 

	
	
	Art der Steuerung (manuell, elektrisch, …)
	beschreiben
	 

	
	
	Minimale Beleuchtungsstärke 
	LUX
	 

	
	
	Maximale Beleuchtungsstärke
	LUX
	 

	
	
	Verfuegbarkeit von Automatismen in der Steuerung der Funktionsparameter der Leuchte
	beschreiben
	 

	
	
	Sanfte Beleuchtung des Operationsfeldes für die minimal invasive Chirurgie
	beschreiben
	 

	
	
	Temperaturerhoehung im Kopfbereich
	°K
	 

	F.1.4
	Technische Eigenschaften der Kamera
	Optischer Zoom (>= 10x)
	x
	 

	
	
	Reichweite 
	mm
	 

	
	
	Bildformate
	angeben
	 

	
	
	Sensibilität
	LUX
	 

	
	
	Weißabgleich
	ja / nein
	 

	
	
	Automatische Zentrierun
	ja / nein
	 

	OP Leuchte mit einem Leuchtkörper (Position M7841)

	F.1.5
	Konstruktive Eigenschaften
	Gewicht des Leuchtkörpers
	kg
	 

	
	
	Leistungsverbrauch des Leuchtkörpers
	W
	 

	
	
	Batteriekapazität
	h
	 

	
	
	Blockierungsvorrichtung des Leuchtkörpers
	beschreiben
	 

	F.1.6
	Technische Eigenschaften
	Anzahl der LEDs pro Leuchtkörper
	Anzahl
	 

	
	
	Farbwiedergabe-Index (>= 93 Ra)
	Ra
	 

	
	
	Farbtemperatur (>= 4.000 K)
	K
	 

	
	
	Feldtiefe 
	cm
	 

	
	
	Lebensdauer der Lichtquellen
	h
	 

	
	
	Totale Abwesenheit von Infrarotstrahlung
	ja / nein - beschreiben
	 

	
	
	Lichtoberfläche
	cm^2
	 

	F.1.7
	Funktionelle Eigenschaften
	Beleuchtungsstärke pro Leuchtkörper bei 1 m Abstand 
	LUX
	 

	
	
	Steuerung der Beleuchtungsstärke
	
	 

	
	
	Art der Steuerung (manuell, elektrisch, …)
	beschreiben
	 

	
	
	Minimale Beleuchtungsstärke 
	LUX
	 

	
	
	Maximale Beleuchtungsstärke
	LUX
	 

	
	
	Verfuegbarkeit von Automatismen in der Steuerung der Funktionsparameter der Leuchte
	beschreiben
	 

	
	
	Sanfte Beleuchtung des Operationsfeldes für die minimal invasive Chirurgie
	beschreiben
	 

	
	
	Temperaturerhoehung im Kopfbereich
	°K
	 

	Untersuchungslampe, deckenhängend (Position M7420)

	F.1.8
	Technisch – funktionelle Eigenschaften
	Beleuchtungsstärke pro Leuchtkörper bei 1 m Abstand (>= 100.00 LUX)
	LUX
	 

	
	
	Anzahl der LEDds
	Anzahl
	 

	
	
	Farbwiedergabe-Index
	Ra
	 

	
	
	Farbtemperatur
	K
	 

	
	
	Feldtiefe 
	cm
	 

	
	
	Lebensdauer der Lichtquellen
	h
	 

	Untersuchungslampe, wandmontiert (Position M7421)

	F.1.9
	Technisch – funktionelle Eigenschaften
	Beleuchtungsstärke pro Leuchtkörper bei 1 m Abstand (>= 100.00 LUX)
	LUX
	 

	
	
	Anzahl der LEDds
	Anzahl
	 

	
	
	Farbwiedergabe-Index
	Ra
	 

	
	
	Farbtemperatur
	K
	 

	
	
	Feldtiefe 
	cm
	 

	
	
	Lebensdauer der Lichtquellen
	h
	 


Fragebogen zum Supportdienst – Wartung

	
	Eigenschaften des technischen Supportdienstes

	Kodex
	Parameter
	Messeinheit
	Wert

	ST.1
	Wartung

	ST.1.1
	Struktur des Wartungsdienstes
	beschreiben
	 

	ST.1.2
	Wartung wird direkt vom Hersteller gewährleistet
	ja / nein
	 

	
	Wartung wird vom Lieferant, falls dieser nicht auch Hersteller ist, gewährleistet
	ja / nein
	 

	
	Wartung wird von Dritten gewährleistet
	ja / nein
	 

	
	falls ja, Referenzen des Drittunternehmens mitteilen
	 
	 

	ST.1.3
	Qualitätszertifikat des Unternehmens, das den Wartungsdienst gewährleistet
	Zertifikat beilegen
	 

	ST.1.4
	Maximale Zeitspanne bis ein gemeldeter Funktionsfehler übernommen wird
	Stunden oder Tage
	 

	
	Maximale Zeitspanne bis zum ersten technischen Eingriff
	Stunden oder Tage
	 

	ST.1.5
	Garantierte Verfügbarkeit von originalen Ersatzteilen
	Jahre
	 

	ST.2
	Personalausbildung

	ST.2.1
	Nutzerausbildung (Ärzte, Pflegepersonal)
	ja / nein
	 

	
	Dauer
	Stunden oder Tage
	 

	
	Bereitschaft den Ausbildungskurs auf Nachfrage, auch mittels Fernunterricht, zu wiederholen


	ja / nein
	 

	ST.2.2
	Ausbildung der Techniker des landesweiten Dienstes für Medizintechnik
	ja / nein
	 

	
	Ort des Kurses
	angeben
	 

	
	Dauer
	Stunden oder Tage
	 

	
	Kurze Beschreibung des Kursinhaltes
	beschreiben
	 

	ST.3
	Technische Unterlagen

	ST.3.1
	Bereitschaft die Service manuals (in englischer Sprache) zu liefern
	ja / nein
	 

	
	Bereitschaft die Service manuals in deutscher und / oder italienischer Sprache zu liefern
	ja / nein
	 


[image: image1][image: image2][image: image3.png]


